## 复合手术室DSA
医用血管造影机X射线系统设备产品参数调研清单
功能性参数 | 序号 | 详细项目
| 1 | 可满足腹部，胸部，神经，血管及心脏的介入放射学检查与治疗；可与外科手术床联动，具备多源图像融合功能，可将CT图像或MR图像导入，并与DSA图像进行融合导航，
指标性参数 | 序号 | 详细项目
| 1 | 基座及机架整体重量≤1000kg；C臂角度RAO/LAO≥100°，机架转动轴≥8个；机架C型臂弧深：≥90cm （不包括L臂补偿）
| 2 | 高压发生器最大功率≥100kW；高压发生器最大管电压≥125KV
| 3 | 球管阳极热容量≥5.0MHU；球管阳极散热率≥6700W；球管焦点≥2个；球管大焦点功率≥95Kw
| 4 | 平板探测器采集矩阵≥1904 x 2586；平板探测器最大有效成像视野≥29cm x 29cm
| 5 | 具备路图及透视功能，具备最新低剂量技术，具备高清类CT功能，具备3维导航功能
配置清单 | 序号 | 详细项目
| 1 | 包含第三方配套（百级层流装修，外科手术床（如不采用原厂手术床，采用原厂手术床则不需要），外科手术吊塔，电气吊塔，麻醉吊塔，显示器吊塔，防护吊塔，其他内外科手术设备等