## 电子消化内窥镜系统
电子消化内窥镜系统产品参数调研清单
功能性参数 | 序号 | 详细项目
| 一 | 图像处理装置
| 1 | 整体设计理念：光源主机一体式设计，触控面板。
| 2 | 光源：5色LED或氙灯，为内镜提供真实的色彩还原。
| 3 | 预冻结模式：在冻结操作和显示前的设置时间段里捕抓到的图像中选择模糊度最低的图像。
| 4 | 具备窄波成像技术，可处理两种窄波光得到的图象。两种特殊光可穿透黏膜表层，显示表浅血管和粘膜下层内血管，得到白光下无法发现的细微病变。
| 5 | 具备双红光成像：提高深层血管和出血点的可视性，辅助高效ESD操作。
| 6 | 具备保持对比度的亮度连接成像：提高较暗部分的亮度，更利于观察深层腔体结构。
| 7 | 用户设定，最多可以录入20个用户。
| 8 | 患者数据预录入：可在术前输50名患者的数据。
| 9 | 可兼容便携式存储器，并可连接及上传数据。可以直接记录高清格式的内镜图片。
| 10 | 可实现画中画功能，有效辅助观察。
| 11 | 可兼容同品牌系列的胃镜、肠镜、十二指肠镜、支气管镜、小肠镜、超声内镜等，方便采购方整合设备资源，拓展诊疗平台。
指标性参数 | 序号 | 详细项目
| 二 | 电子上消化道内窥镜
| 1 | 1视野角≥140 度
| 2 | 景深≥ 3-100mm
| 3 | 先端部外径≥9.8mm
| 4 | 最大插入部外径≥9.9mm
| 5 | 钳子管道内径≥3.2mm
| 6 | 有效长度≥1030mm
| 7 | 弯曲角度上≥210°，下≥120°，左右≥100
| 三 | 电子上消化道内窥镜
| 1 | 视野角≥95°
| 2 | 景深≥1.5-100mm
| 3 | 弯曲角度上≥210度，下≥90度，左右≥100度。
| 4 | 先端部外径≤9.9mm
| 5 | 插入部外径≤9.6mm
| 6 | 钳子管道内径≥2.8mm
| 7 | 有效长度≥1030mm
| 四 | 电子结肠内窥镜
| 1 | 视野角度≥140 度
| 2 | 景深≥5-100mm
| 3 | 先端部外径≤9.8mm
| 4 | 插入部外径≤10.5mm
| 5 | 钳道内径≥3.2mm。
| 6 | 有效长度≥1330mm
| 7 | 弯曲角度上≥210° 下≥180°左右≥ 160°
配置清单 | 序号 | 详细项目
| 1 | 图像处理装置
| 2 | 电子上消化道内窥镜
| 3 | 电子上消化道内窥镜
| 4 | 电子结肠内窥镜
| 5 | 高清晰度液晶监视器
| 6 | 台车套组
| 7 | 测漏器
| 8 | 保养装置
| 9 | 送水装置
| 10 | 送气装置
| 11 | 图文工作站