## 电子支气管内窥镜系统
电子支气管镜内窥镜系统产品参数调研清单
功能性参数 | 序号 | 详细项目
| 一 | 图像处理装置
| 1 | 整体设计理念：光源主机一体式设计，触控面板。
| 2 | 光源：5色LED或氙灯，为内镜提供真实的色彩还原。
| 3 | 预冻结模式：在冻结操作和显示前的设置时间段里捕抓到的图像中选择模糊度最低的图像。
| 4 | 具备窄波成像技术，可处理两种窄波光得到的图象。两种特殊光可穿透黏膜表层，显示表浅血管和粘膜下层内血管，得到白光下无法发现的细微病变。
| 5 | 具备双红光成像：提高深层血管和出血点的可视性，辅助高效ESD操作。
| 6 | 具备保持对比度的亮度连接成像：提高较暗部分的亮度，更利于观察深层腔体结构。
| 7 | 用户设定，最多可以录入20个用户。
| 8 | 患者数据预录入：可在术前输50名患者的数据。
| 9 | 可兼容便携式存储器，并可连接及上传数据。可以直接记录高清格式的内镜图片。
| 10 | 可实现画中画功能，有效辅助观察。
| 11 | 可兼容同品牌系列的胃镜、肠镜、十二指肠镜、支气管镜、小肠镜、超声内镜等，方便采购方整合设备资源，拓展诊疗平台。
| 二 | 超声内镜图像处理装置
| 1 | 超声扫描方式电子扫描、机械扫描
| 2 | EUS系统组成方式可与电子内镜系统设置于同一台车，组成一体化超声内镜系统
| 3 | 探头分类可兼容机械环形扫描超声内镜、小探头、电子环形扫描超声内镜、电子电子凸阵扫描超声内镜
| 4 | 三种显示模式，B-mode、血流模式、PW模式
| 5 | 超声图像显示方式：至少2种显示方式:2D显示、 3D实时显示
| 6 | 图像调节方式：可通过增益、对比度、STC、伽玛曲线、线密度、帧相关等方式进行超声图像调节
| 7 | 测量方式：距离、面积、周长，可估测体积、PW测量。
| 8 | 键盘功能: 内置轨迹球、LCD触摸屏、具备LED背光。
| 9 | 数字影像储存方式可存储于设备内，并可使用USB外接存储设备转存
| 10 | 视频信号输出方式可输出HDTV、SDTV影像，并具备IEEE1394数字影像输出。
指标性参数 | 序号 | 详细项目
| 三 | 电子支气管内窥镜
| 1 | 视野角≥120度
| 2 | 景深≥3～100mm
| 3 | 先端部外径≤6.0mm
| 4 | 软性部外径≤5.7mm
| 5 | 钳子管道内径≥1.95mm
| 6 | 有效长度≥600mm
| 7 | 弯曲部弯曲角度向上210度，向下130度
| 四 | 电子支气管内窥镜
| 1 | 视野角≥90度
| 2 | 景深≥2～50mm
| 3 | 先端部外径≤3.0mm
| 4 | 软性部外径≤3.7mm
| 5 | 钳子管道内径≥1.7mm
| 6 | 有效长度≥600mm
| 7 | 弯曲部弯曲角度向上210度，向下130度
| 五 | 超声电子支气管内窥镜
| 1 | 视野角度≥80°
| 2 | 视野方向≥20°向前斜视
| 3 | 景深≥2-50mm
| 4 | 先端部外径≤6.6mm
| 5 | 插入部外径≤6.3mm
| 6 | 有效长度≥600mm
| 7 | 管道内径≥2.2mm
| 8 | 弯曲部角度范围上≤160°，下≤70°
| 9 | 全长≥890mm
配置清单 | 序号 | 详细项目
| 1 | 图像处理装置
| 2 | 电子支气管内窥镜
| 3 | 电子支气管内窥镜
| 4 | 超声内镜图像处理装置
| 5 | 超声电子支气管内窥镜
| 6 | 内镜用超声小探头
| 7 | 支架
| 8 | 高清晰度液晶监视器
| 9 | 台车套组
| 10 | 测漏器
| 11 | 保养装置
| 12 | 图文工作站