## Sheet1
钬激光产品参数清单
功能性参数 | 序号 | 详细项目
| 1 | 用于泌尿系结石的粉碎，以及泌尿系肿瘤的汽化、凝固。
| 2 | 激光器工作方式：脉冲波/连续波；激光输出方式：连续输出/重复脉冲输出/重复脉冲串输出。
| 3 | 电源：常规电源，AC220V/50Hz；移动性：台式机设计，配备台车，方便移动。
| 4 | 激光输出接口：国际通用SMA905接口，无识别芯片，可兼容其他品牌光纤。
| 5 | 激光适用于泌尿系结石和良性前列腺增生的治疗。
| 6 | 激光能实现高功率连续输出和超脉冲输出两种模式。
| 7 | 可通过脚踏控制待机或激发状态，同时左右脚踏可分别实现连续输出和脉冲输出。
| 8 | 适用于多种规格直径光纤
| 9 | 具有实时显示激光器温度和激光累计总出光时间功能
指标性参数 | 序号 | 详细项目
| 1 | 双脚踏均可输出脉冲波/连续波，脉冲波最大输出功率：≥55W
| 2 | 最大单脉冲能量：≥6J
| 3 | 具有控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定度及功率的复现性：≤±5%
| 4 | 最小脉冲宽度：≤200μs
| 5 | 输出方式：脉冲激光输出和连续激光输出
| 6 | 最大输出功率：不小于 100W
| 7 | 最大脉冲宽度：不小于 40ms
| 8 | 脉冲宽度调节档位：3 档可调（短脉宽、中脉宽、长脉宽）
| 9 | 操作屏幕：全触摸操作，尺寸不小于 12 寸
| 10 | 设备使用期限：≥7 年
| 11 | 连续模式下前列腺剜除过程功率设置为 60-80W，满足《经尿道激光前列腺剜除术热点问题中国专家共识》的要求。
配置清单 | 序号 | 详细项目
| 1 | 铥激光治疗机
| 2 | 钬激光治疗机
| 3 | 内窥镜手术刨削器
| 4 | 手持光纤端面检测仪
| 5 | 光纤剥离器
| 6 | 激光防护镜
| 7 | 光纤切割器
| 8 | 粗光纤
| 9 | 细光纤