## Sheet1
体外循环系统产品参数清单
功能性参数 | 序号 | 详细项目
| 1 | 体外循环机底座：
| 2 | 3-5泵位底座，底座有万向轮并可锁定，具有可移动的桅杆。
| 3 | 各泵头之间可任意交换位置。
| 4 | 可自动测定后备电源UPS电容量，了解UPS续航水平。
| 5 | 能悬挂多台同品牌滚压泵。
| 6 | 底座含插件箱，供放置监测组件。
| 7 | 操作系统：
| 8 | 全中文操作系统。
| 9 | 具有智能辅助系统，内建体表面积计算公式，可辅助计算病人体表面积。
| 10 | 血泵部分：
| 11 | 具有单头和双头泵。
| 12 | 单头、双头泵均采用直轴驱动，终生免维护。
| 13 | 泵头显示屏可以显示泵头的受控状态，液平面，压力，气泡心肌停跳液等检测。
| 14 | 具有开盖保护和开盖保护忽略功能。
| 15 | 泵头控制模式与运转状况可即时显示。
| 16 | 旋转方向：可顺时针、逆时针随时转换。
| 17 | 泵头旋钮：编码器旋钮，无机械终点，开机无需归零，即可使用。具有粗调和微调双速调节功能。
| 18 | 任意两个泵，均可以设置主泵/从泵的灌注关系，并可调节主泵和从泵的转速比例。
| 19 | 泵头设有反转报警功能、转子压紧自锁功能、开机自检和错误诊断功能。
| 20 | 配备多种悬挂泵可选：单头大泵，小泵，双头泵，离心泵等。
| 21 | 悬挂滚压泵规格与常规泵头一致。
| 22 | 泵头可设置搏动灌注功能。并可无级调节搏动频率、搏动流量、搏动宽度比。
| 23 | 电子监测组件：电子监测组件呈模块化插件式。
| 24 | 压力监测：
| 25 | 每导压力监测均可设置警告阈值和停泵阈值。
| 26 | 压力超过设置阈值，可报警并自动控制将低转速或停泵。
| 27 | 规格要求：
| 28 | 独立模块式设计。
| 29 | 血平面监测：可监测膜肺血平面，设置有监控点、停泵点的双控制点：
| 30 | 血平面在监控点、停泵点之间：自动降低泵速，但不停泵。
| 31 | 当血平面下降到停泵点：自动控制停泵，防止气泡进入人体。
| 32 | 当血平面恢复到安全水平时，机器自动恢复正常运转。
| 33 | 气泡监测:
| 34 | 检测到气泡后警告并停泵;可同时控制两台泵。
| 35 | 心肌保护液灌注控制：
| 36 | 具备独立的压力控制和气泡控制及时间监测，可提供人工灌注和自动灌注两种模式。
| 37 | 有内循环功能，用于停跳液预充和停跳液通过热交换器来调节温度而不扰乱计时计量读数。
| 38 | 可旋转俯仰角度可调。
| 39 | 每个显示模块支持热拔插。
| 40 | 显示内容排列次序可根据使用人的需求自由排列。
| 41 | 全自动变温水箱。
| 42 | 降温呈自动式，不需要另外加冰，无须提前制冷。
| 43 | 水箱密封，有负压表，可监测箱体内负压水平。
| 44 | 水箱可连接到体外机系统，实现远程控制。
指标性参数 | 序号 | 详细项目
| 1 | 标配手摇柄≥2
| 2 | 泵头转子摆幅精度≤0.015毫米。
| 3 | 压力监测范围-200～+800mmHg
| 4 | 压力监测精度-5～+5mmHg
| 5 | 可旋转泵头：单泵头可在180°范围内每15°随意旋转、定位，而且双泵头可分别单独在240°范围内每15°随意旋转定位。
| 6 | 温度控制范围2℃_～41℃
| 7 | ≥2路变温水箱，循环独立输出
| 8 | 水箱容积≥12L，心肌灌注水流量≥12L/min。
| 9 | 水温下降10度的时间≤2分钟。
| 10 | 具有后备电源UPS，可供机器全负荷工作≥90分钟，并能根据机器的负荷状态，动态显示剩余工作时间。
| 11 | 标配三个手摇柄，2个单联手摇柄，1个双联手摇柄。
| 12 | 系统采用CAN-BUS模块化设计，开机时间≤10秒，使用过程中其中一个模块意外故障，不会影响到整机运行。
| 13 | 操作性能：a、转速范围：0-250转/分钟。b、转速精度：≤1RPM。c、最大流量：≥10LPM（1/2”泵管）。
| 14 | 泵头转子摆幅精度小于0.015毫米。
| 15 | 可监测2导及2导以上的压力。
| 16 | 控制泵反应时间≤1秒。
| 17 | 温度监测：具备≥4导温度检测，并能设置温度的上限和下限，当温度超过设定范围时立刻报警，以提醒操作者作相应的处理。
| 18 | 规格要求：
| 19 | 监测范围：0℃～50℃
| 20 | 监测精度：≤± 0.2℃
| 21 | 最小报警体积: 当传感器监测探头管路直径为“1/4”时，最小可监测体积为0.022 cm3的气泡，还可以检测微小单个气泡:φ300μm。
| 22 | 可以提供“3/8”，“1/2”或者“1/4”管路探头。
| 23 | 可指定任意1至2个泵头进行停跳液控制,可以设置人工模式，1:1,2:1,4:1,6:1,8:1,10:1,12:1,14:1,16:1多种灌注流量比率模式。
| 24 | 时间监测：具备≥3组时间监测组件，并能分别累计不同类型计时的所耗的时间。每个时间通道可单独开始暂停停止，可由小时/分到分/秒转换。
| 25 | 控制面板：显示模块数量3、4、5、6可选。
配置清单 | 序号 | 详细项目
| 1 | 三泵位移动式支架底座 1台
| 2 | 150悬挂单头滚压泵系统
| 3 | 85悬挂式滚压泵系统（2个泵，带双支架）
| 4 | 监测控制.操作及显示面板系统 1套
| 5 | 双压力检测模块
| 6 | 压力传感器帽
| 7 | 压力传感器导线
| 8 | 压力传感器支架
| 9 | 四导温度监测模块
| 10 | 液平面检测模块
| 11 | 液平面传感器
| 12 | 液平面传感贴片
| 13 | 气泡检测模块
| 14 | 气泡探头及支架
| 15 | 心肌灌注保护模块
| 16 | 抽屉模块 1个
| 17 | 三路水箱（含水箱管路连接具一套）
| 18 | 离心泵系统
| 19 | 空气氧气混合器
| 20 | 负压调节器
| 21 | 脉搏血氧饱和度测量仪
| 22 | 凝血时间分析仪