## 磁共振
磁共振产品参数调研清单
产品参数 | 序号 | 详细项目
| 1 | 磁体系统：磁体类型:超导磁体；磁场强度≥3.0T；磁场均匀: 20cm DSV≤0.02ppm；液氦消耗量(正常使用)≤0.0 升/年；磁体长度(含外壳)≤210 cm；磁体最小孔径≥60 cm；高斯线范围≤3.4m*4.1；磁体重量(含液氦)≤15吨；射频接收独立通道数≥96
| 2 | 梯度系统：梯度场强≥45mT/m；梯度切换率≥200 T/m/s；
| 3 | 全身各部位射频接收线圈：垂直移动时扫描床最大承重≥250Kg；最大FOV≥50cm；