## 心脏彩超
心脏彩超产品参数调研清单
功能性参数 | 序号 | 详细项目
| 1 | 超高数字化通道，支持集束精准发射及海量并行处理同步进行多个声束的形成、采集和处理
| 2 | 触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像，并可在触摸屏上进行容积图像的旋转、放大等调整
| 3 | 心腔镜成像，高分辨率三维渲染模式真实显示心脏立体结构，新的容积算法，模拟光在组织中的传播，并实时显示，突出显示病变部位及组织毗邻关系；可用于超声科、导管室、心外科、心内科立体显示心脏结构和介入治疗过程；支持平面和深度光源投照，根据需要改变光源投照角度、方向及深度，增加心脏结构立体显示效果
| 4 | 透视心腔镜成像，全新容积建模和算法，可显示心脏结构铸型，容积图像透明度可根据需求更改，心脏结构形态、空间关系更清晰，帮助更直观理解心脏形态学，支持深度光源成像，应用于所有心脏容积图像
| 5 | 彩色心腔镜成像，彩色血流和透视模式联合使用，带有阴影的光源产生更逼真的彩色多普勒渲染，帮助更简易评估实时三维血流空间状态，支持深度光源成像
| 6 | 实时双容积视野成像，支持内面观和对面观，可一键同时显示同一心脏容积图像不同观察方向两个容积切面，支持实时和冻结状态下的经胸和经食管实时三维图像显示
| 7 | 自动组织瓣环位移功能可自动对二尖瓣和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能
| 8 | 快速获得左心室长轴及左心室短轴切面面积曲线、圆周应变曲线、径向位移曲线、旋转曲线等；自动计算左心室短轴FAC、左心室短轴应变及达峰时间等，短轴应变及达峰时间以17节段牛眼图显示
| 9 | 自动化心脏三维定量功能，通过智能分割和自动边界检测，全自动识别追踪左室、左房、右室、右房、主动脉、肺动脉等结构并以不同色彩标识，无需人工点击图像；提供自动的四腔、两腔、三腔二维切面和短轴视图，并可进行局部或整体的边界调节，高效的工作流程可促进快速检查，准确评估心脏功能
| 10 | 通过大数据模型匹配，获得心脏模型及同步显示左心房、左心室容积曲线
| 11 | 提供全面三维定量参数，同时提供左心多种参数，包括左心室容积、径线、射血分数，心肌质量，心脏指数，以及左心房最大、最小容积，左心房射血分数、左心房指数等
指标性参数 | 序号 | 详细项目
| 1 | 支持OLED显示器≥21.5英寸,对比度≥22550:1，无闪烁，可上下左右旋转、倾斜
| 2 | 支持纯净波探头≥ 9支
| 3 | 系统主机内置1TB硬盘
| 4 | 穿刺引导功能：支持相控阵、线阵探头穿刺引导功能；相控阵探头穿刺引导角度≥3个，线阵探头穿刺引导角度≥8个
| 5 | 配备矩阵探头晶片≥56,300
| 6 | 儿童纯净波相控阵探头≥118度，频率：2-9MHz
| 7 | 成人经食管单晶体矩阵实时三维探头：成像频率2-8MHz
| 8 | 预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节，每个探头可提供预设置≥40个
| 9 | 实时三维成像容积角度≥104*104度
| 10 | 取样宽度及位置范围:宽度0.5-20mm; 分级可调
| 2 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转
| 4 | 侧向增益补偿技术，可支持相控阵探头、矩阵实时三维探头，≥8段，且可视可调
| 5 | 矩阵实时三维探头可在不移动探头情况下可实现0－360度任意平面显像，方便获取所需图像
| 12 | 自动确定收缩末期与舒张末期，快速计算LV舒张末期与收缩末期容积，左室射血分数，并可以独立显示四腔心、两腔心；并可以对MPR图像进行灰阶及伪彩设置，实时三维智能断层,可同步显示≥15个切面
| 16 | 支持多个心动周期分析，不少于5个心动周期，并自动显示平均结果，帮助更准确获得心脏功能参数
配置清单 | 序号 | 详细项目
| 1 | 彩色超声诊断系统主机
| 2 | OLED 21.5寸彩色液晶显示器
| 3 | 成人心脏单晶体矩阵实时三维探头
| 4 | 成人心脏单晶体相控阵探头
| 5 | 儿童心脏单晶体相控阵探头
| 6 | 单晶体高频线阵探头
| 7 | 成人经食管单晶体矩阵实时三维探头
| 8 | 单晶体腹部凸阵探头
| 9 | 血管探头
| 10 | 全身临床应用软件包
| 11 | 心腔镜成像家族
| 12 | 先进定量软件组合
| 13 | 造影临床选件
| 14 | 三维二尖瓣定量
| 15 | 负荷超声选件
| 16 | 操作手册
| 17 | 主机电源线