## C臂
C臂设备产品参数调研清单
功能性参数 | 序号 | 详细项目
| 1 | 具备多三维、类CT功能
| 2 | 机架为落地式或悬吊式，悬吊式的机架要求整体机架可沿轨道移动；落地式的机架要求非固定于地面安装，机架（含底座）可整体移动
指标性参数 | 序号 | 详细项目
| 1 | 机架转动轴≥6个；机架C型臂RAO角度≥185°；机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视和旋转采集
| 2 | 球管阳极散热率≥6700W；平板探测器最大有效成像视野≥29cm x 29cm；球管最小焦点≥0.4mm；球管最小焦点功率≥30kW；球管阳极靶靶角≤11°
| 3 | 平板探测器≥8 种物理成像视野，以适应不同部位介入需要；平板探测器采集矩阵≥1904 x 2586
| 4 | 原厂手术床床面旋转角度≥270°