## 产前诊断
彩色多普勒超声诊断仪1 产品参数调研清单
功能性参数 | 序号 | 详细项目
| 1 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达540度
| 2 | 触摸屏可以同屏显示显示器的容积图像，并且可以在触摸屏上进行容积图像的X/Y/Z轴等多多参数调节
| 3 | 具有微细血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。
| 4 | 两幅相交切面的角度可沿探头的前后和左右方向进行任意角度选择切换，两切面相交切换的方向可在显示器上显示。
| 5 | 光源移动方向，光源可沿X/Y/Z轴三个方位进行调节。
| 6 | 全触屏手势操控三维成像后处理：通过在全触摸屏上进行手势操作，可对容积图像进行X/Y/Z轴向旋转及放大/缩小调整，并通过手势操作，使得光源可沿X/Y/Z轴三个方向进行调节，有助于组织内部的结构观察。
| 7 | 仿真容积轮廓剪影显示模式：突出显示容积图像内结构的轮廓外还可根据部位深度不同，通过深蓝至浅蓝递进式显示，并可配合使用光源移动，光源可沿X/Y/Z轴三个方位进行调节，帮助医生对所感兴趣区域进行着重的观察。
| 8 | 容积深度渲染：基于深度信息的创新性显示方法，用不同颜色渲染深部组织信息提高3D图像Z轴（深度）方向渲染效果，呈现更多的立体结构信息，凸显需要观察的解剖部位，帮助临床医生获得更多的诊断信息。≥24种色调可调节，满足不同用户需求。
| 9 | 通过时间空间相关成像技术获取完整的胎心容积数据，并可进行自由的旋转、切割、断层，直接观察胎儿心脏的内部结构及血液动力学改变，对胎儿先天性心脏畸形的早期诊断提供了最直接有力的信息。可实时显示X、Y、Z不同切面信息，心脏瓣膜立体成像及心率的信息，辅助临床诊断。
| 10 | 具备囊实性结构鉴别弹性成像技术
| 11 | 腹部探头、线阵探头支持剪切波弹性成像技术
| 12 | 全屏高清显示，放大后图像显示区域尺寸≥23.5’，分辨率≥1080p，放大后整个显示器屏幕内仅显示有效图像信息，而无其他菜单界面显示。
| 13 | 多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。
| 14 | *支持经食道TEE探头，且可接任意探头接口
指标性参数 | 序号 | 详细项目
| 1 | 高分辨率液晶硬屏显示器≥23.8英寸, 最大亮度达350cd/㎡，分辨率1920×1080,超广角180°视野，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。
| 2 | 数字化通道≥7,071,000
| 3 | 真实渲染成像光源快速起始位置≥5个。
| 4 | 系统主机内置1TB硬盘
| 5 | 可选纯净波单晶体探头≥8把，具有腹部、浅表、心脏、微凸、腔内、矩阵全面纯净波单晶体探头支持
| 6 | 电子线阵探头有效阵元数≥1910
| 7 | 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节
| 8 | 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调
配置清单 | 序号 | 详细项目
| 1 | 彩色超声诊断系统主机
| 2 | 24英寸高分辨率液晶硬屏显示器
| 3 | 成人心脏单晶体相控阵探头
| 4 | 单晶体腹部凸阵探头
| 5 | 单晶体高频线阵探头
| 6 | 单晶体腹部容积探头
| 7 | 微凸腔内容积探头
| 8 | 全身临床应用软件包
| 9 | 四维软件组合
| 10 | 先进定量软件组合
| 11 | 造影临床选件
| 12 | 操作手册
| 13 | 主机电源线
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 | 详细项目