## 常规全身
彩色多普勒超声诊断仪2-4产品参数调研清单
功能性参数 | 序号 | 详细项目
| 1 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达540度
| 2 | 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像
| 3 | 实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式
| 4 | 具备囊实性结构鉴别弹性成像技术
| 5 | 肝脏剪切波定量技术具备单一定量区域可达14组，并可存储导入报告体系，报告可输出打印
| 6 | 具备智能多普勒血管检查技术，具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性
| 7 | 脑卒中疾病诊断相关技术，可自动记录颈总动脉和颈内动脉的近端、中端、远端的血流速度测量结果
| 8 | 具有微细血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有7种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。
| 9 | 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥3 段，触摸屏可视可调
| 10 | 支持经食道TEE探头，且可接任意探头接口
指标性参数 | 序号 | 详细项目
| 1 | 高分辨率液晶显示器≥21.5英寸, 分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。
| 2 | 具备全屏高清放大功能MaxVue，放大后图像有效显示区域尺寸≥21.5”，显示比率≥16：9，分辨率≥1080p（1920x1080）
| 3 | 成像探头接口选择：≥ 4个，微型无针式,并激活可互换通用
| 4 | 配备单晶体探头≥3把，具有腹部、心脏、浅表单晶体探头
| 5 | 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥3 段，触摸屏可视可调
| 6 | 电子线阵探头有效阵元数≥1910
| 7 | 取样宽度及位置范围：宽度 0.6mm至20mm多级可调
配置清单 | 序号 | 详细项目
| 1 | 彩色超声诊断系统主机
| 2 | 21.5英寸高分辨率液晶显示器
| 3 | 心脏相控阵探头
| 4 | 腹部凸阵探头
| 5 | 高频线阵探头
| 6 | 血管探头
| 7 | 全身临床应用软件包
| 8 | 自动持续优化图像增益及TGC
| 9 | 扫查专家
| 10 | 智能多普勒
| 11 | 血流自动多普勒测量
| 12 | 应变弹性成像
| 13 | 剪切波定量
| 14 | 操作手册
| 15 | 主机电源线