## Sheet1
医用高压氧舱产品参数清单
功能性参数 | 序号 | 详细项目
| 1 | 高压氧舱是进行高压氧疗法的专用医疗设备，按加压的介质不同，分为空气加压舱和纯氧加压舱两种。（此方案为空气加压氧舱）
| 2 | 高压氧舱的适用范围很广，临床主要用于厌氧菌感染、CO中毒、气栓病、减压病、缺血缺氧性脑病、脑外伤、脑血管疾病等的治疗。
| 3 | 结构形式：四舱十门卧式平底结构，无地下室设计
| 4 | 舱门形式及锁紧方式：一次成型高强度平移门，低压自动锁紧；
| 5 | 加减压系统阀门均采用不锈钢阀门；采用电动调节阀的技术（须提供国家认可第三方机构出具的证明材料）；
| 6 | 具有储气罐自动排污装置（须提供国家认可第三方机构出具的证明材料）。
指标性参数 | 序号 | 详细项目
| 1 | 舱体规格：治疗舱：（内截面宽×长度）φ3200×8000mm 抢救舱：（内截面宽×长度）φ3200×8000mm VIP舱：（内截面宽×长度）φ3200×6800mm 过渡舱：（内截面宽×长度）φ3200×3200mm
| 2 | 舱门要求及数量：采用悬挂式推拉自动密封门技术舱门透光尺寸（舱门尺寸及数量：（宽×高）1880x1280/1880x880mmmm，数量10套。其中四套主进舱门为1880x1280mm，共4套，其余舱门为1880x880mm，共6套；（须提供国家认可第三方机构出具的证明材料）；
| 3 | 微助力呼吸调节器：50套（须提供国家认可第三方机构出具的证明材料）；
| 4 | 监控系统：采用嵌入式外置摄像装置（须提供国家认可第三方机构出具的证明材料），配备55寸彩色液晶显示器2台，彩色摄像一体机14台（含：广角、低照度镜头），存储功能硬盘录像机2台。
配置清单 | 序号 | 详细项目
一、氧舱舱体部分
| 1 | 平板封头5个
| 2 | 氧舱壳体1套
| 3 | 氧舱底板1套
| 4 | 门框9个
| 6 | 氧舱新型平移门10个
| 8 | 观察窗开孔铣边、双面法兰加固34个
| 9 | 摄像装置14个
| 10 | 内嵌式照明装置34套
| 11 | 递物筒4套
| 12 | 舱内通风换气装置4套
| 13 | 安全阀5套
| 14 | 安全阀5套
| 15 | 舱内外应急减压控制装置6套
| 17 | 氧舱支座6套
| 18 | 通舱管件、管座、填料函等1批
舱内设施
| 1 | 多功能综合吸氧装具
| 2 | 舱内药品柜
| 3 | 舱内输液吊架
| 4 | 舱内全方位拾音对讲装置
| 5 | 舱内音响扬声器
舱内饰装
| 1 | 铝塑板
| 2 | 彩涂板
| 3 | 铝塑板
| 4 | 胶合板
| 5 | 阻燃面料高靠背汽车座椅
| 8 | 舱内通风罩
| 9 | 舱内采用彩色高档防滑石塑地板铺面
| 10 | 舱内金属支架
| 11 | 装璜附料
舱内急救设施及应急控制装置
| 1 | 多功能无断点多用途过舱导联装置50套
| 2 | 应急呼叫装置50套
二、氧舱控制台
| 1 | 控制台壳体1套
| 2 | 控制台面板及其开孔加工1套
| 3 | 定标阀3只
| 4 | 互通阀（推拉杆式）1只
| 5 | 供气压力表1只
| 6 | 消防水压力表1只
| 7 | 供氧压力表1只
| 8 | 氧源压力表1只
| 9 | 普通压力表3只
| 10 | 精密压力表3只
| 11 | 网络机顶盒1套
| 12 | 氧舱专用对讲机2台
| 13 | 音箱4只
| 14 | 动态显示仪50位
| 15 | 取样流量计3只
| 16 | 取样阀3只
| 17 | 电器控制板（总成）3套
| 18 | 电器控制线路1套
| 19 | 触摸屏式电气动遥控操作系统（吸氧）3套
| 20 | 触摸屏式电气动遥控操作系统（应急呼叫）2套
| 21 | 手动加减压阀（推拉杆式）6套
| 22 | 手动供排氧阀6套
| 23 | 钥匙开关1台
| 24 | 空调接收装置5套
| 25 | 温湿度传感器3套
| 26 | 测氧仪3套
| 27 | 功放机1套
| 28 | 应急电源2套
| 29 | 空气质量检测仪1台
| 30 | 氧气稳压分配管3套
| 31 | 开关电源2套
| 32 | 标志、铭牌及其它附料1批
三、压力调节系统
| 1 | 双螺杆静音型空压机2台
| 2 | 冷冻式干燥机2台
| 3 | 储气罐4台
| 4 | 储气罐安全阀4套
| 5 | 储气罐压力表4只
| 6 | B型油水分离器2台
| 7 | D型空气过滤器2台
| 8 | 四级过滤器3套
| 9 | 进气消音器6套
| 10 | 供气系统管路及附件（由空压机至舱内）1批
| 11 | 排气系统管路及附件（由舱体至舱外）1批
| 12 | 加压调节阀3台
| 13 | 减压调节阀3台
| 14 | 应急泄压装置及管路附件3套
| 15 | 截止阀10只
| 16 | 球阀9只
| 17 | 球阀10只
四、呼吸气系统
| 1 | 供氧缓冲箱6套
| 2 | 单人供氧隔断阀50套
| 3 | 呼吸调节器50套
| 4 | 吸氧面罩三件套50套
| 5 | 排氧缓冲器6套
| 6 | 排氧滤水器3套
| 7 | 排污球阀1只
| 8 | 排氧调节阀3台
| 9 | 排氧球阀3只
| 10 | 氧气吸入器50套
| 11 | 负压吸引器50套
| 12 | 供排氧管路及附件1批
五、舱内环境调节系统
| 1 | 摄像机10套
| 2 | 液晶显示器4台
| 3 | 液晶电视3台
| 4 | 硬盘录像机3台
| 5 | 视频连线1批
| 6 | 各类配电器件1批
六、监控系统
| 1 | 摄像机10套
| 2 | 液晶显示器4台
| 3 | 液晶电视3台
| 4 | 硬盘录像机3台
| 5 | 视频连线1批
| 6 | 各类配电器件1批
七、消防系统
| 1 | 气水罐（6m3）1台
| 2 | 供水总管道1批
| 3 | 舱内供水管道1批
| 4 | 气水罐安全阀1套
| 5 | 不锈钢供气阀1套
| 6 | 气水罐压力表1只
| 7 | 不锈钢全方位水雾喷头44个
| 8 | 液位计1套
| 9 | 气水罐排污阀1个
| 10 | 气水罐放气阀1个
| 11 | 管路排污阀1个
| 12 | 供水阀门1个
| 13 | 供水控制阀门7个
| 14 | 单向阀1个
| 15 | 系统管路附件1批
八、计算机自动化操作控制系统
| 1 | 计算机控制系统1台
| 2 | PLC控制系统1台
| 3 | A/D模块2台
| 4 | D/A模块3台
| 5 | 液晶显示器2台
| 6 | 标准键盘1只
| 7 | 鼠标1只
| 8 | 打印机1台
| 9 | 电源1套
| 10 | 压力传感变送器3只
| 11 | 温湿度变送器3只
| 12 | 空气减压器1台
| 13 | 气源电磁阀1只
| 14 | 数据线1根
| 15 | 球阀1只
| 16 | 电器连接线1批
| 17 | 配套线路板1套
| 18 | 管路及附件1批