## Sheet1
产品参数清单
功能性参数 | 序号 | 详细项目
| 1 | 高压发生器功率≥80kW
| 2 | 井字轨悬吊结构
| 3 | 具备自动曝光控制功能，并且平板探测器采用内置AEC模式，不需要除平板探测器外单独的硬件完成
| 4 | X射线管组件与探测器可自动跟随和同步跟踪
| 5 | 200种以上体位的一键全自动摆位功能
| 6 | 一键实现球管打角度的斜投照摆位功能
| 7 | 球管侧近台操作触控屏：彩色电容式
| 8 | 非拼接式整板非晶硅碘化铯平板探测器
指标性参数 | 序号 | 详细项目
| 1 | 管电压可调范围：40～150kV
| 2 | 曝光时间范围：最小曝光时间≤1ms，最大曝光时间≥10s
| 3 | 球管最大功率≥100kW
| 4 | 探测器尺寸≥425mm×425mm
| 5 | 高压发生器功率：65kW；
| 6 | 球管焦点：0.6/1.2mm；
| 7 | 球管阳极热容量:300kHU;
| 8 | 球管悬吊架垂直运动距离：180cm
配置清单 | 序号 | 详细项目
| 1 | 高压发生器
| 2 | 球管悬吊支架
| 3 | X线球管
| 4 | 无线平板探测器
| 5 | 近台操控系统
| 6 | 图像采集工作站
| 7 | 无线平板探测器（双板）
| 8 | 高压发生器（65kW）
| 9 | X射线球管（65kW）
| 10 | 全自动束光器
| 11 | 悬吊式球管支架
| 12 | 胸片架
| 13 | 升降摄影床
| 14 | 球管端近台触控屏
| 15 | 多功能控制盒
| 16 | 语音对讲系统
| 17 | 无线遥控器
| 18 | 系统控制及影像采集工作站
| 19 | 标准DICOM软件包
| 20 | 全自动一键摆位功能包
| 21 | 全自动长骨拼接功能包