## ECT
数字化伽玛照相机产品参数调研清单
功能性参数 | 序号 | 详细项目
| 1 | 探测器类型:半导体探测器；晶体类型：CZT半导体
指标性参数 | 序号 | 详细项目
| 1 | 伽马信号转换为电信号方式：晶体直接转换，无需PMT(光电倍增管)；探测器数量：≥12个
| 2 | 探测能量上限：≥500 KeV；CZT晶体厚度：≥7.25mm；系统平面灵敏度：≥210cpm/μCi
| 3 | 无散射系统空间分辨率FWHM：≤8mm；有散射系统空间分辨率FWHM：≤9.3mm
| 4 | 固有能量分辨率：≤5.9%；固有空间分辨率：≤2.46 mm
| 5 | 机架孔径：≥70cm；CT 探测器宽度：≥20mm；CT探测器物理排数：≥24排
| 6 | 球管阳极热容量：≥6 MHU；螺旋连续扫描时间：≥120秒
配置清单 | 序号 | 详细项目
| 1 | 提供低剂量衰减校正技术；提供CT全视野衰减校正技术；提供原厂SPECT/CT SUV定量系统