## 256排CT
超高端CT产品参数调研清单
指标性参数 | 序号 | 详细项目
| 1 | 单源≥256排宽体CT或者双源≥2*96排光子计数CT或双层探测器128排CT，具备宽体、能谱、快速、高清、超低剂量等功能
| 2 | 机架孔径 ≥78cm
| 3 | 球管焦点到探测器距离 ≥106cm；球管焦点到扫描野中心距离 ≥62cm
| 4 | 高压发生器功率 ＞100kW
| 5 | 单个球管最高输出管电流（非等效） ≥1200mA；球管热容量≥32MHU
| 6 | 单个探测器在等中心线覆盖的Z轴宽度 单个探测器≥16cm 或 双源探测器单个探测器≥5.76cm或双层探测器≥8cm
| 7 | 最快机架旋转速度 ≤0.27sec/360°；
| 8 | 能谱扫描最大探测器Z轴覆盖范围 ≥4cm（能谱技术实现必须满足满足三同原则，高低能量切换时间与探测器闪烁频率一致，可以提供高低压瞬切能谱或双源双能量或双层探测器能谱）。
配置清单 | 序号 | 详细项目
| 1 | 设备稳定性：设备核心部件，包括但不限于X线球管、X线高压发生器、X线探测器等，为设备整机厂商同品牌产品