## 骨密度
骨密度仪产品参数调研清单
指标性参数 | 序号 | 详细项目
| 1 | X线源:K缘过滤，同时产生高低双能X线；X线扫描线束：窄角扇形且扇形开角≤4.5°；采集成像方式：连续扫描式
| 2 | 探测器部分：扫描精度：＜1%；探测器通道：≥16 个
| 3 | 扫描：适用于全身的扫描床，长度：≥260cm，适用于全身的扫描床，宽度：≥105cm，最大有效扫描视野,长度X宽度：≥195cmX60cm，腰椎：≤50秒钟，股骨：≤30秒钟，全身：≤9分钟；精确激光定位灯：腰椎、股骨: ≤1.0%，双侧股骨：≤0.6%，全身脂肪含量：≤1.2%，全身肌肉组织：≤0.7%，在扫描之后，系统能够自动检测脊柱、髋关节、前臂等部位是否存在摆位异常或是分析异常，并能给出提示和纠正建议；扫描部位及临床应用功能：正位腰椎、单侧股骨、双侧股骨、扫人工髋关节置换后描、评估；全身骨密度扫描，并可进行四肢、躯干等部位的单独分析测量；可进行全身肌肉/脂肪成分分析，具备中国人体成分参考数据库，并在NMPA注册证产品适用范围中明确标明该产品可适用于脂肪肌肉组织测量和分析；自动腹臀区域脂肪分析，腹臀脂肪比：增强型骨科专用软件（髋关节），用于人工髋关节置换术后假体周围骨量测量及变化评估；一次定位，自动完成腰椎、双侧股骨扫描检测功能
| 序号 | 详细项目
配置清单 | 1 | 临床应用软件包：与前一次扫描结果对比分析；异常骨密度区域或金属自动排除软件；体重/种族差异校正软件；检测质量控制系统（含质量检测程序，QA态势分析）；多部位集成报告软件-多部位集成报告系统，将所有检测结果打印在一张报告上进行联合评估