## 数字化胃肠机
胃肠机设备产品参数调研清单
产品参数 | 序号 | 详细项目(上海电气)
| 1 | 高压发生器：高频逆变微机控制高压发生器：功率≥65KW ，发生器逆变频率≥100KHZ；器官储存程序摄影≥700种，数字点片、直接摄影、立位摄影、卧位摄影、倾斜摄影等；摄影管电压：40-150KV（可调）；最大mAs范围≥1000mAs；摄影管电流10-1000mA（最短曝光时间1ms）；
| 2 | X 光球管焦点，采用双焦点设计，其中大焦点≤1.0mm，小焦点≤0.6mm；X线球管阳极热容量≥800KHU
| 3 | 平板探测器材料：碘化铯/非晶体硅；平板探测器规格：≥27×27cm
| 4 | 病人X光覆盖范围≥265cm；病人检查床纵向运动≥±75厘米
| 5 | X线球管的倾斜投照角度≥±40度；设备主要部件球管、高压发生器必须是制造商原厂制造