| 项目73： | 被服消毒机 | 拟购数量： | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目74： | 蛋白质印迹电泳系统 | 拟购数量： | 1 |
| 项目75： | 核酸电泳凝胶成像系统 | 拟购数量： | 1 |
| 项目76： | 4MP一体化双屏医用显示器 | 拟购数量： | 1 |

- 项目73：被服消毒机  拟购数量：1

- 主要参数及配置:

1、设备主要用于医院病床被褥、服装，枕芯、手术室衣物、床垫等用品的消毒灭菌。能有效去除附着在物体上的各种异味、血腥味、霉味、大小便味等。

- 2、主要技术要求

2.1安装方式：移动安装

2.2输入电压：AC 220V±10% 50Hz；

2.3工作温度：5℃~40℃； 工作湿度：≤85%； 大气压力：86kPa~106kPa。

2.4输入功率：≥140W，宽电压设计，适用于电压波动的地方使用

2.5采用高效臭氧产生技术，能确保在该消毒机开机时，臭氧含量平均值均应分别不低于2.04mg/L（即2040mg/m2），请提供权威第三方检测报告。

2.6床袋（或罩）密闭时臭氧泄漏≤0.041mg/m2。

2.7机身操作+手机APP远程操作

2.8机身采用简洁流畅的外型设计，外壳采用优质复合材料ABS工程塑料，表面光滑易擦拭。模具一体成型保证了产品的一致性；

2.9结构形式：移动式结构，有不少于2个专用储存柜，用于存放床罩、床袋、抽气与充气管路、可拆卸的制式电源线。

2.10检修的便捷性：设备主要部件（臭氧发生装置、电动球阀等）可从设备侧面抽拉出来；控制板等电控系统，可以通过侧面机盖轻松取出，即可实现方便地检修。

2.11具备物联网控制技术，可实现产品的多元化监测与管理

2.12采用专用抽、充气技术，使臭氧能更好地渗透到物体内部消毒

2.13消毒程序为自动控制，一键启动操作，无需人工值守。设备程序运行采用抽气-消毒-密闭-解析的模式，各个程序阶段时间均可根据实际需求预先手动设置，设置范围0-999min，可轻松完成个性化的消毒需求且操作简便。

2.14  根据使用场景，所有阶段时间可调，且具备记忆功能

2.15 臭氧发生器使用寿命≥8000h，（提供证明资料）

- 2.16 臭氧产量：4500mg～6500mg/h （提供证明资料）

- 3.消毒技术参数（提供检测报告）

3.1消毒效果：对大肠杆菌8099的杀灭对数值≥3.00，

3.2消毒效果：对金黄色葡萄球菌ATCC6538杀灭对数值≥3.00，

3.3消毒效果：对白色念珠菌杀灭对数值≥3.00，

- 3.4消毒效果：对铜绿假单胞菌杀灭对数值≥3.00，

- 项目74：蛋白质印迹电泳系统      拟购数量：1

- 主要参数及配置要求

- 1. 电泳系统：

- 1)电泳槽：耐热玻璃材质，槽盖需确保密封性良好。

- 2)玻璃板及梳子：长玻板（10.1×8.2mm）及短玻板（10.1×7.3mm）至少各一盒；含≥5把10mm的梳子。

- 3)制胶架及制胶框：≥2个制胶架和≥4个制胶框。

- 4)电极模块：小型模块，确保电泳过程中电厂均匀。

- 5)凝胶数与大小：含4块凝胶，预制凝胶大小为8.6×6.8mm。

- 6)缓冲液体积：单块凝胶为700ml，四块凝胶为1000ml。

- 7)电泳时间：35min~45min，200V恒压。

- 2.转印系统

- 1)转印槽：可以配套电泳槽使用，并确保转印过程中的电池均匀。

- 2)缓冲液槽盒盖：可以配套转印槽使用，并确保密封性。

- 3)蓝色制冷芯：包含冷却元件，确保转印过程中产生热量的快速吸收。

- 4)海绵垫：确保凝胶与膜之间的紧密接触。

- 5)凝胶支架转印夹：确保凝胶在转印过程中的正确方向。

- 6)电转印模块：确保转印过程的中的电场均匀。

- 7)凝胶容量：≥2块凝胶。

- 8)转印时间：至少确保1小时内可转印2块凝胶。

- 3. 电泳仪电源

- 1)输出范围：10~300V电压，4~400mA电流，功率为75Winmaximum。

- 2)输出方式：恒压或恒量方式，且可编程。

- 3)定时功能：1~999min，完全可调，具有暂停功能。

- 4)显示方式：≥3对数字发光二极管。

- 5)操作条件：温度0~40℃，湿度0~95%，无冷凝水。

- 6)安全标准：符合EN61010安全标准。

- 7)安全性能：具有空载检测、突变负载检测、超载/短路保护等功能。

- 4. 其他配置

- 1)上样引导装置：不允许存在泳道的遗漏上样或重复上样。

- 2)封边垫条：永久第固定在长玻板上，确保玻板精确对齐，防止漏胶。

- 3)凸轮卡锁的制胶框：操作简单，在任何平面上都能精确对齐玻板。

- 4)特殊塑料电泳梳：不会抑制凝胶聚合反应，确保均一的凝胶聚合。

- 5)膜类型选择：硝酸纤维素膜或PVDF膜，均可。

- 6）抗体孵育装置：要求配备自动抗体孵育装置。

- 项目75：核酸电泳凝胶成像系统       拟购数量：1

- 主要参数及配置要求

1.电荷耦合器件分辨率：1360x1024  像素

2.像素大小：≥5.2µm(H)×5.2µm(V)

3.像素深度/灰 度级：≥12bit ，提供高动态范围

4.光源：透射紫外、透射白光、反射白光

5.紫外透射面积：≥200×250mm

6.可见光透射面积：≥200×250mm

7.镜头：电动变焦镜头， ≥8.5-51m ，F1.2 光圈

8.滤光片：标配 ≥2 个，包括用于检测不同荧光染料的滤光片

9.暗箱设计：密封暗箱，可用于化学发光检测，内置 UV 防护板

10.曝光时间：可调，最短可达 0.001s ，每 0.001s 步进

11.灵敏度：能检测到低至 0. 1ng EB 染色的 DNA

12.信噪比：≥56dB

13.成像区域：≥25x26cm

14.自动对焦 ：具备自动对焦功能，确保成像清晰

15. 样品托盘：可自动识别特定应用的样品托盘，并调整成像参数

16. 软件功能：包括图像采集、优化、定量、分析、报告输出等功能

17.操作系统兼容性： 支持多种操作系统，如 Windows

18.数据输出：支持多种格式输出，如 Excel 、PDF 等

- 19.附加功能：至少包括免染成像功能、切胶尺、荧光尺等

- 项目76：4MP一体化双屏医用显示器      拟购数量：1

- 主要参数及配置要求

- 1.屏幕规格：尺寸≥27英寸，分辨率≥2560×1440 ，像素大小≤0.2331mm，对比度≥1000:1 ，视角≥178，响应时间≤8ms，支持彩色≥10.7亿，亮度≥550 cd/m2

- 2.低蓝光：采用低蓝光技术，有效防止黄斑病变，符合TUV低蓝光“硬件方案”认证要求，提供认证证书，证书需包含所投产品型号

- 3.医疗影像标准：显示器完全符合DICOM3.14标准

- 4.医疗设备曲线：产品内置多种曲线

- 5.曲线误差：内置 DICOM、Gamma曲线误差<5%

- 6.同屏互联：同屏互联模块必须内置，具备USB-A×1接口，支持手机平板等移动设备同时充电及图像投屏到屏幕显示

- 7.电源要求：采用外置电源适配器

- 8.操作按键：必须具备≥6键隐藏式电容式触控按键而不是传统式机械按压电子按键，并且具有按键提示声音功能，提供整体产品按键功能框图、功能实物照片证明文件

- 9.快捷功能：支持一键快捷切换Gamma2.2与Dicom切换，一键打开影像显示单色彩色切换功能，一键打开信号通道切换功能，显示器一键控制开启显示器灯箱功能

- 10.图像调节：支持对图像亮度、色温、Gamma、显示比例调节，双屏模式下支持对全屏幕或者左右屏幕效果进行独立调节，满足多种应用模式，需提供实际产品的内置功能菜单的截图界面照片证明及产品手册资料

- 11.健康提醒功能：具有持续使用2小时自动屏幕显示提醒功能，以提醒医用长时间使用眼睛防护，并可通过产品显示控制菜单进行开关控制，需提供实际产品的内置操作功能菜单的界面截图照片证明及产品手册资料

- 12.持续亮度监测技术：前置集成传感器，对显示系统持续自动进行质量检测，需提供国家知识产权局或版权局认可的证明文件

- 13.人体感应控制：内置人体感应传感器，可设置传感器开关，响应时间及灵敏度等参数，需提供实际产品的内置功能菜单的截图界面照片证明

- 14.双屏显示：两路信号可分别输入，在一个屏上实现双竖屏显示，满足对比诊断要求，支持一键切换单屏双屏模式，提供国家知识产权局或版权局认可的证明文件

- 15.显示器亮度控制技术：内置背光传感器监测背光亮度保证背光稳定，支持多个显示器亮度自动控制、智能检测自动降低医用灰阶显示屏的亮度，提供国家知识产权局或版权局认可的证明文件

- 16.一键截屏功能：具有截屏控制功能，支持一键快捷启动，提供国家知识产权局或版权局认可的证明文件

- 17.智能鼠标控制技术：具有智能鼠标控制技术，鼠标智能自适应各个显示屏幕任一位置且支持一键智能定位鼠标位置，提供国家知识产权局或版权局认可的证明文件

- 18.产品认证：产品取得CCC认证，节能认证，提供认证证书，证书需包含所投产品型号

- 主要配置清单

- 1.显示器：4MP一体化双屏医用显示器*1

- 2.电源线：国标1.8M*1

- 3.电源适配器	24V电源盒*1

- 4.信号线：黑色信号线 DVI L=2M*2

- 5.显卡组件：	多头专业显卡，显存2G*1