设备名称：教学教具一批

设备编号：NYZBB-SBK-2024136

数    量：1批

性 能 配 置 要 求

一、教学教具一批包含：

1.分娩平台  拟购数量：1台

2.胫骨穿刺模型平台  拟购数量：1台

3.气管切开平台  拟购数量：1台

4.外阴切开缝合手术模型   拟购数量：1台

5.骨盆测量示教模型   拟购数量：2台

6.膝关节腔内注射模型   拟购数量：1台

7.产钳  拟购数量：1把

8.硅像胶胎儿吸引器  拟购数量：1个

9.缝合练习平台  拟购数量：10个

10.开腹关腹训练模型  拟购数量：2个

11.胸腔穿刺及引流操作模型  拟购数量：2具

12.简易操作台   拟购数量：6张

13.直接检眼镜   拟购数量：1套

14.诊断性刮宫训练模型  拟购数量：1套

15.孕妇腹部触诊及胎心监护模型  拟购数量：1套

16.开腹、关腹操作模型 拟购数量：2套

17.高级皮肤切开缝合模块 拟购数量：2块

二、具体参数：

NYZBB-SBK-2024136-1 分娩平台   拟购数量：1台

参数：

- 模拟了一成年女性下半身，上至剑突下，下至大腿上部，模型双侧髋关节活动灵活，可实现屈曲、内收、内旋、外旋，可以摆出屈大腿体位。

- 模型带有耻骨联合、骶岬、骶骨等骨性标志；耻骨联合后面与骶骨前面凹陷参与形成骨盆腔的前壁和后壁，与真人产妇的产道结构非常相近，可以进行仿真的分娩机转训练。

- 配有分娩胎儿，足月外观，可触及前囟、骨缝线、肩胛下角，颈部、四肢关节可活动，可在产妇腹内将胎儿摆出各种胎方位，模拟头位、臀位分娩，完成胎儿、脐带、胎盘的娩出。

- 可模拟难产发生，可使用临床各种类型的产钳装置，对胎儿实施产钳助产。

- 可模拟肩难产，手动控制分娩进程，支持实施屈大腿法、耻骨上加压法等各种手法。

- 实施屈大腿法，模型双腿屈曲可贴近两侧腹部，骨盆可活动，能配合屈大腿法减小腰骶角度和骨盆倾斜度，便于牵引胎头而娩出前肩。

- 实施耻骨上加压手法，模型腹壁材质柔软，手掌可明显触及胎儿前臂。模型腹壁为可拆卸式设计，不受力时保持腹型膨隆不塌陷。

- 可拆卸的子宫颈，无需借助工具，快速更换。

- 可模拟羊膜囊结构和羊水，人工破膜后模拟羊水可流出。

- 有女性尿道结构，可插入16-18号尿管，插入深度4-6cm。

- 具有外观真实的脐带和胎盘。脐带可进行断脐操作。

- 模型带有一体化提手，方便搬运；内嵌式绑带及防滑设计，可固定在桌面，操作时不易移动。

NYZBB-SBK-2024136-2 胫骨穿刺模型平台  拟购数量：1台

参数：

- 模拟成人一侧下肢，外形逼真，解剖位置准确。

- 可以进行胫骨穿刺操作，胫骨结节平面下约1cm至胫骨上中1/3交界处之前内侧面胫骨均可穿刺。进针感逼真，进入后会有落空感，可抽出模拟骨髓液。

- 模型自带有固定支架，进行胫骨穿刺时模型稳定，方便找到合适的穿刺位置。

- 可以连续输注液体不低于100ml。

- 胫骨耐穿刺，可反复使用。

- 骨髓腔为可更换模块，可由用户简单拆卸并更换。

NYZBB-SBK-2024136-3 气管切开平台   拟购数量：1台

参数：

- 该模型为真实男性上半身，上至头部下至髂前上棘；

- 具有气管切开模块，其模块具有人造皮肤、皮下组织（肌肉、脂肪、血管）、甲状软骨、气管软骨、环状软骨、环甲膜等结构；

- 可做气管切开、环甲膜穿刺操作；

- 气管切开操作过程中，可做组织钝性分离，可模拟少量血液流出，模拟出血场景；

- 可触摸到仿真的甲状软骨，在体表位置做穿刺及切口定位；

- 该模型为医学教学示范、考核使用；

- 可更换气管切开模块。

NYZBB-SBK-2024136-4 外阴切开缝合手术模型    拟购数量：1台

参数：

- 下腹部至大腿上 1/3 模型，呈膀胱结石位。

- 逼真的会阴外观，具有大小阴唇、阴蒂、阴道口、尿道口和肛门、直肠等解剖结构；阴道口可见胎头，阴道内有黏膜及黏膜下组织。

- 会阴部可使用临床真实器械进行会阴切开，切开时可见模拟血液瞬间流出，切口处可见皮肤、脂肪、肌肉（球海绵体肌、肛门括约肌）三层结构，可进行正中、左侧、右侧的会阴切开训练。

- 会阴部结构具有抗撕拉特性，支持会阴缝合训练。

- 可行肛门指诊。

- 会阴侧切模块可快速更换，模块周围对接紧密。

NYZBB-SBK-2024136-5 骨盆测量示教模型    拟购数量：2台

参数：

- 模型为成人骨盆，真实尺寸大小，解剖结构精确

- 可显示骨盆腔的三个平面：a）骨盆入口平面；b）中骨盆平面；C）骨盆出口平面

- 包括髋骨、骶骨、骶岬、尾骨、坐骨棘、坐骨结节、骶髂关节、髂耻隆突、耻骨联系及第4、5腰椎等结构组织。

NYZBB-SBK-2024136-6 膝关节腔内注射模型    拟购数量：1台

参数：

- 皮肤和肌肉分层清楚，具有完整的膝关节解剖结构，体表标志明显

- 可反复进行穿刺，标准的穿刺体位，易于针刺并有逼真的进针感

- 可一个单向阀向滑囊内反复注入液体，模拟滑囊液

- 皮肤表面可用肥皂水清洁，皮肤可更换

NYZBB-SBK-2024136-7 产钳    拟购数量：1把

参数：产钳 36cm普通

NYZBB-SBK-2024136-8 硅像胶胎儿吸引器    拟购数量：1个

参数：硅橡胶胎儿吸引器 φ55

NYZBB-SBK-2024136-9 缝合练习平台  拟购数量：10个

参数

（1）模拟真实人体组织结构，包括有皮肤和皮下组织；

（2）可进行多种外科手术基础训练包括：切开、各种缝合技术、打结、拆线；

（3）新型材料制成的高性能缝合训练模块，手感真实，更可进行多次的缝合练习；

（4）配有托架，增加了训练的稳定性。

NYZBB-SBK-2024136-10开腹关腹训练模型  拟购数量：2个

（1）模拟了一成人局部腹壁结构；解剖结构分层清晰，具有皮肤、皮下组织、肌肉、筋膜、腹膜和肠管；

（2）可逐层切开腹壁、逐层缝合、拆线、各层组织打结、剪线等外科基本技能的示教和练习；切开与缝合手感真实；每套腹壁可练习多个切口，可反复进行缝合练习，可用于练习对伤口的清洗、换药等护理技能；

（3）多层高仿真材料制造，模拟不同的组织张力；

（4）合理的底座设计，便于操作练习；各层模块更换方便，延长模型使用寿命。

NYZBB-SBK-2024136-11 胸腔穿刺及引流操作模型拟购数量：2具

参数：

（1）模型为成年人上半身，形态逼真，质感真实，标准穿刺体位。

（2）解剖标志明显，可触及锁骨、胸骨上切迹、肋骨、肋间隙等，便于操作定位。

（3）模型可进行胸部创伤后气胸和液胸的闭式引流操作训练以及引流管的术后护理。

（4）左侧胸廓设有两个“视窗”，分别在锁骨中线第2-3肋间与腋前线5-8肋间，视窗可显示胸壁的各层解剖结构，包括肌肉、血管，神经等，便于示教操作。

（5）右侧为操作区，可进行胸腔穿刺术和胸腔闭式引流术操作，以及引流管的术后护理练习，进入胸腔时落空感明显。

（6）正确穿刺时可排出胸腔积液/气体。

（7）模拟胸腔积液可调至不同程度病变的颜色及粘度进行疾病的判断。

（8）皮肤、穿刺模块可反复多次穿刺，并可方便更换。

NYZBB-SBK-2024136-12 简易操作台   拟购数量：6张

参数

（1）10）尺寸：≥1200*600*750mm。1、采用25mm厚E1级优质环保型刨花板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量。

（2）同色PVC封边条，全自动热熔封边机封边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合。

（3）采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准GB/T18583-2001《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。

（4）采用优质钢制脚架，经焊接成型。所有焊点都打磨光滑，在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。涂料为热固性粉末喷塑， 耐磨，经过除锈，防腐处理。

NYZBB-SBK-2024136-13 直接检眼镜      拟购数量：1套

参数

（1）观察视场角≥3°可一次性观察整个眼底；

（2）≥28种屈光度正（＋1、＋2、＋3、＋4、＋5、＋6、＋7、＋8、＋9、＋10、＋12、＋15、＋20、＋40）D，负（－1、－2、－3、－4、－5、－6、－7、－8、－9、－10、－15、－20、－25、－30）D；6种照明形式（小圆、中圆、半圆、大圆、网格、裂隙，3种滤片：无赤滤片（绿色滤片）、钴蓝滤片（蓝色滤片）、偏光滤片

（3）最大孔径照明角θ：≥7°；

（4）色温3000K±10%；最大照度不低于750 LX；

（5）照明系统的照度应能从最大值调节到最大值的10%，输出照明光的显色指数应不少于85；

（6）采用专用充电座充电，安全可靠，状态指示灯提示手柄通电及充电状态。

（7）手提箱：体积、重量方便携带，尺寸：350mm*250mm*85mm（长 x 宽 x 高）

NYZBB-SBK-2024136-14 诊断性刮宫训练模型   拟购数量：1套

参数：

（1）模型为成年女性腹部、盆部及大腿上1/3半身模拟人，为固定的“膀胱截石位”。

（2）模型外观逼真美观、设计合理、皮肤弹性柔软仿真度高，材料环保耐用。

（3）模型解剖结构准确，有完整的大阴唇、小阴唇、阴蒂、阴道、宫颈、宫体等结构。

（4）可进行双合诊检查。

（5）阴道及会阴部皮肤软组织弹性好，可应用阴道窥器。

（6）宫颈组织材料弹性，韧性良好，可用宫颈钳钳夹宫颈前唇或后唇，不易损坏。

（7）可进行“一般性诊断刮宫”和“分段诊断性刮宫”两种操作训练。

（8）子宫内膜和宫颈管可涂抹“模拟刮出组织”，提高操作的真实感。

NYZBB-SBK-2024136-15 孕妇腹部触诊及胎心监护模型   拟购数量：1套

参数：

（1）模型为孕妇躯干，形态逼真，高分子环保材料制成，肤质仿真度高

（2）用于四步触诊，骨盆外测量，胎心监护和乳房护理等多种练习

（3）四步触诊法：子宫内的大小可调节，使胎儿和母亲模拟更为逼真，可选配带有胎膜的胎儿，练习右枕前（ROA）左枕前（LOA）右枕后（ROP）左枕后（LOP）胎位等触诊

（4）通过充气气囊，可将适量的气体注入羊膜内，模拟不同的孕周

（5）胎心监护：胎心音频率可调节，胎心频率范围60—200次/分，胎心音可内放、外放，音量大小可调节。

（6）电子盒内置，便于考核训练

（7）可进行乳房护理练习

（8）精确的骨架结构，骨盆测量如同真人，可行骨盆外测量。

（9）模型有真实的会阴、阴道、肛门，可进行双合诊、三合诊练习。可触及宫颈进行指检，外阴可进行消毒、冲洗练习。

（10）外皮可更换

NYZBB-SBK-2024136-16 开腹、关腹操作模型   拟购数量：2套

参数：

（1）模型仿成人腹部三层基本解剖结构：皮肤和脂肪、白线、腹膜，每层结构均可方便的拆卸更换

（2）腹腔内有模拟内脏，训练学员在操作时勿伤害内脏

（3）下方的气球使腹壁垫处于紧张状态，模拟腹膜腔内环绕的肠管，其目的是训练练习者在开腹和关腹时勿伤害腹腔内的肠管

（4）透明的基座可以使老师观察学生的操作过程

（5）可进行逐层切开、逐层缝合、打结、剪线、拆线等外科基本技能训练

（6）可模拟不同厚度的腹壁

（7）在诊断性腹腔灌洗术中，基层可用来存放灌洗液

（8）装置在基座的多层腹壁模块可以用来演示开腹、关腹技巧

NYZBB-SBK-2024136-17 高级皮肤切开缝合模块  拟购数量：2块

参数：

（1）皮肤模块具有清晰的三层结构，具有皮肤真实的组织张力。【规格尺寸约110*150mm】

（2）特殊材质制成，缝合时针眼不明显，可进行多次练习。

（3）可多部位练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能。