设备名称：过氧化氢低温等离子灭菌器（ASP Sterrad  100S）年保 （3年）

设备编号：NYZBB-SBK-2024128

数    量：1项

性 能 配 置 要 求

- 一、设备信息

| 设备名称 | 生产厂家 | 数量 | 型号 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 高级灭菌产品公司 | 1台 | ASP Sterrad 100S | 一年两次保养服务 |

二、服务要求

1.每年2次常规保养及校准，包括设备的安全检查、除尘保养及运行状态检查，按期更换易损件并保证所更换的保养配件均为原厂原装（需提供原厂配件原产地证明、报关单），保养明细请见附件。（必须满足）

2.投标人拟定委派的服务工程师要求是具有专业维修实力的，至少有1名经原厂培训的维修服务工程师，能够提供长期的、可靠的、稳定的售后服务（须提供相关工程师的培训证书及有效期内工作证）。（必须满足）

3.设备保养必须使用在有效期内的专用工具，需提供专用工具清单及校准报告。

4.为所保设备保证备件的存储并优先提供备件的发货。

5.服务响应时限:接到用户报修通知或技术支持要求后，电话响应时间：60分钟内；现场响应时间:48个工作小时内。

6.根据用户的需求和实际情况，做到急用户所急、快速高效的解决问题，如遇服务时间外的紧急加班服务，不另收取费用。

7.每次保养结束后提供保养工单，运行状态报告，每年度服务结束后应提交年度服务报告。

- 8.所保设备故障维修所需备件费95折优惠及免人工费。

- 9.至少每三个月一次的工程师电话或现场技术回访。

附件：过氧化氢低温等离子灭菌器保养介绍

为减少过氧化氢低温等离子灭菌器运行的故障发生率，使设备达到公司出厂的技术运行标准，保证设备的正常运行和灭菌效果，降低医院的维修成本，对本设备一年进行两次常规现场保养和相关电气测试（OQ）。保养周期为：6个月，详细步骤及替换配件参阅下表，为保证保养步骤有效正确地实施，所有保养的备件替换和相关测试由ASP受训的专业技术服务工程师至现场完成。

|  | 保养一（6个月） | 保养二（12个月） |
| --- | --- | --- |
| 更换备件 | 吸油布 真空泵油 真空油油瓶 油雾过滤器替换滤芯 油雾过滤器替换滤芯密封圈 | 吸油布 真空泵油 真空油油瓶 油雾过滤器替换滤芯 油雾过滤器替换滤芯密封圈 接触转换器接头 排气过滤器 高效空气过滤器 搁架固定扣 |
| 全套的电气测试 | 交直流电源输出测试 数模转换测试 加热器电阻值及电压测试 温度测试 等离子测试 漏气率测试 真空表校零检测 注射系统测试 空气压缩机输出测试 打印机测试 | 交直流电源输出测试 数模转换测试 加热器电阻值及电压测试 温度测试 等离子测试 漏气率测试 真空表校零检测 注射系统测试 空气压缩机输出测试 打印机测试 |
| 清洁设备 | 蒸发盘 灭菌舱及舱门 空气过滤网 储水罐及集水瓶 | 蒸发盘 灭菌舱及舱门 空气过滤网 储水罐及集水瓶 |

设备名称：医用红外线热成像仪

设备编号：NYZBB-SBK-20240130

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

产品参数：

1.医疗扫描摄像头

1.1、探测器材料、类型：非晶硅，非制冷焦平面阵列。

1.2、工作波段:8um-14μm;

1.3、像元尺寸:≤17um;

1.4、空间分辨率≤1.35mrad;

1.5 、系统帧频≥50 帧/秒;

1.6、 温度分辨率 :≤0.01℃(须提供检测报告）;

1.7、 测温范围:25℃~45℃

1.8、 帧像素≥640x480x14Bit;

1.9、成像距离: 0.5m-3.0m;

1.10、探测器扫描视场角：≥26.7°x20.6°;

1.11、 系统测温准确性和标准黑体辐射源温度之差： ≤0.3℃。

1.12、 探测器调焦方式:电动调焦;

1.13、 图像显示方式:支持多种色彩模式转换;

1.14、数据接口类型:USB2.0 接口；

1.15、 摄像头内置温度校正功能，无需外置黑体校正;

1.16、 系统温度校正: 系统温度测量范围内全量程自动校正，测温一致性： ≤0.1℃。

2.数控升降系统

2.1、 整机连续运行时间不低于8h，运行过程中不能出现停运或运行失常的现象。

2.2、 系统信号传输方式：RGB

2.3、 探测器具有垂直升降功能，可对病人不同部位进行分段扫描，升降距离：≥110cm。

3.智能医学操作平台(内置计算机/显示器/操作系统/控制系统/报告管理系统/云数据同步系统)

3.1、 计算机:

高分辨率彩色液晶显示器≥22英寸，彩显 Windows操作系统。

3.2、 配备彩色打印设备。

3.3、数据互联:扫描工作站与图像工作站数据互联共享。

3.4、配置全金属结构带保温层专业检测舱体。

4 .软件

4.1、 具有中、西医两套分析软件，独立完整的中医红外软件系统，而非功能模块，能从中医理论分析红外热图，可对脏腑、任脉督脉、六经、三焦进行辨证，后期可提供免费升级。

4.2、系统具有图像采集，图像显示和存储，调色板变换，单点和多点温度显示、区域内最高温、最低温、平均温度显示及报告打印输出功能。

4.3、 中医软件系统可以生成不少于四种中医热结构报告，包括面部、脏腑、腧幕穴、经络等。能体现腧幕穴，三焦等温度参考值。（须提供检查报告单）

4.4、 具有3D动作语音提示系统软件;

4.5、可对人体十一大系统，即：呼吸系统、循环系统、运动系统、神经系统、免疫系统、内分泌系统、消化系统、泌尿系统、生殖系统、感官系统进行极差分类，量化统计，并给予系统综合评价结果。

4.6、系统软件具有测量异常部位面积的功能（需提供生产厂家专利证书）。

4.7、 系统图像存储: ≥500G,HDD,CDRW；图像传输接口:USB实时传输。

5. 产品适用范围:适用于测量人体表面温度的分布并形成红外热像图，注册证适用范围标明可用于软组织损伤及炎症的辅助性或早期诊断。(需提供注册证证明)