| 项目77： | 五通道子午流注穴位治疗仪 | 拟购数量： | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目78： | 上下肢主被动运动康复仪 | 拟购数量： | 1 |
| 项目79： | 空气压力治疗仪 | 拟购数量： | 1 |
| 项目80： | 经皮暨穴位治疗仪 | 拟购数量： | 1 |
| 项目81： | 高频振动排痰仪 | 拟购数量： | 1 |
| 项目82： | 注射泵（单通道） | 拟购数量： | 4 |

- 项目77：五通道子午流注穴位治疗仪  拟购数量：1

- 主要参数及配置:

1、开穴功能不少于2种，至少包含开穴计算功能、开穴显示功能；

2、子午流注”开穴功能不小于2种，至少包括子午流注纳甲法开穴、“灵龟八法”开穴；

3、“时辰”查询不少于4种，至少包含：即时开穴、定时开穴、某穴位未来五次开穴时间、任意时间开穴查询。

4、“经脉”查询不少于2种，至少包含：十四经穴位查询、经外奇穴查询

5、穴位查询：可以查询人体所有穴位，至少包含5个以下功能：部位、作用、主治、解剖、图形。

6、导航模块功能不少于4种，至少包括：查询病症，通过疾病分型，进入基本处方，可开穴治疗。

4、强度和频率调节功能：可通过按键、触屏调控或一键飞梭旋钮调节；

5、一键控制功能不少于3种，至少包括：修改电极、全部清除和全部关闭功能。

6、主治穴位不少于3种，至少包括：穴位、穴位功能或穴位的主治疾症查询对应的穴位；

7、可自定义处方：可读取之前保存的处方。

9、输出通道：≥5路治疗电极输出；

10、病症列表功能不少于4种，至少包括：查询病症、辩证分型、选择基本处方穴位，进入治疗

11、脉冲频率：≥1.25hz~≤1000hz，≥1档可调：

12、脉冲电量：输出幅度最大时,每一个脉冲的电量应≥7uC；

13、治疗时间：≥1min~≤60min可调；

14、治疗强度: ≤99档，连续可调；

15、连续工作时间：不少于4小时。

- 项目78：上下肢主被动运动康复仪      拟购数量：1

- 主要参数及配置要求

1、运行速度：不少于9档可调；

2、运行速度调节范围：＜65r/min，可调

3、运行时间：最小不低于2分钟，最大不超过120分钟可调；

4、痉挛力量不小于4种，至少包括无、小、中、大可调；

5、痉挛模式不小于2种，至少包括变向、固定可调；

6、电机输出功率不小于3种，至少包括高、中、低三档可调；

7、运行方向不小于2种，至少包括：正向、逆向可选，

8.正向、逆向可选，换向时间不小于4种，至少包括固定、1min、2min、3min换向；

9、阻力力矩调节范围：≤ 20Nm；

10、高度调节范围：100mm±10％；

11、屏幕：触摸屏，显示屏调节旋转；

12、微电脑控制转速、时间、并根据患者肌张力控制转向，起到痉挛保护作用；

13、具备自动防肌肉痉挛控制功能；

14、配有康复固定手套、手部固定绑带便于患者手部的固定；

15、有脚踏按键，方便患者脚部放在脚踏板上固定；

16、评估功能不少于6种，至少包络训练结束后显示训练时间，主动时间、被动时间、距离、痉挛次数、卡路里；

17、腿部支架可调，确保患者在运动训练中保持正确的姿势；

18、运动模式不少于2种，至少包含主动和被动运动模式；

19、训练方式少于2种，至少包含上肢和下肢训练方式；

20、上肢训练组件可旋转。

- 项目79：空气压力治疗仪       拟购数量：1

- 主要参数及配置要求

1、设备可连续工作8小时以上；

2、工作噪声：设备正常工作时噪声应≤65dB；

3、治疗时间：1～99min可调，调节步长为1min，定时误差≤±2%

4、功能不少于2种，至少包括空气压力、神经肌肉电刺激；

5、需标配≥4腔充气；

6、需≥5种充气模式；

7、空气波压力范围：≥5kPa～≤25kPa可调；

8、空气波配备紧急制动按钮，可随时中止治疗程序，保证患者治疗安全无隐患；

9、空气波至少具有四重自动泄压功能，保护患者使用安全；

13、神经肌肉电刺激输出频率≤900Hz；

14、神经肌肉电刺激输出波形不少于4种，需包括无序波、菱形波、矩形波和钟形波；

15、神经肌肉电刺激治疗处方不少于4种；

16、神经肌肉电刺激最大输出幅度有效值≤25V；

17、神经肌肉电刺激输出强度：≤99级无纲常数调节；

18、神经肌肉电刺激比率：≤99级无纲常数调节；

19、神经肌肉电刺激脉冲宽度：≥0.15～≤100ms。

- 项目80：经皮暨穴位治疗仪      拟购数量：1

- 主要参数及配置要求

1、模块不少于6种，至少需包括恒流脉冲信号发生模块、数字载波信号发生模块、调制/载波调整模块、输出功率控制模块、脉冲输出功率放大模块、脉冲输出隔离模块。

2、1Hz≤输出频率≥120Hz，连续可调

3、波型输出类型不少于3种，需包含连续波、断续波、疏密波。

3.1、调节疏密波时，1Hz-19Hz  1Hz≤疏波＜20Hz连续可调，20Hz≤密波≤120Hz连续可调。

3.2、连续波、断续波频率为1Hz-50Hz时，波宽自动调整为≥400µs。

3.3、疏密波频率为1Hz-50Hz时，波宽自动调整为≥400µs。

4、输出电流最大输出有效值≤10mA。

5、输出应无直流分量。

6、脉冲能量任意0.1S时长范围内总能量需≤5mJ。

- 7、脉冲宽度误差，治疗周期误差≤±10%。

- 项目81：高频振动排痰仪      拟购数量：1

1、产品组成：主机、空气导管、背心、线控器

2、高清显示屏，可清晰查看治疗参数；按键操作，每个参数变量有单独的按键与其对应，并具有紧急停止按键

3、压力不小于1-30mmHg可调

4、频率1-20Hz连续可调

5、时间1-99min可调

6、噪声正常工作≤65dB(A)，最大功率工作≤75dB(A)

7、≥7种工作模式

8、可通过电动线控手柄中断/恢复振动排痰治疗

9、咳嗽自动暂停功能：咳嗽暂停时间至少需≤5分钟可调

10、压力与频率自动调节功能：至少包含以下调节功能：实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能，保证患者治疗过程中的安全性。

11、需配备不少于两种型号背心，以适用各年龄段及不同体型人群。背心需可拆卸，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装。

- 项目82：注射泵（单通道）      拟购数量：4

- 注射模式不少于4种；

- 选择注射器规格不可少于5种；

3．注射误差：≤±2%；

4．注射速度：可调节≥0.1～≤2000 ml/h递增

5．速度步进：可调节≥0.1～≤1ml/h递增；

6．预置范围：≥0.1～≤9999.9ml或推空；

7．累计量范围：≥0.0～≤9999.9ml；

8．时间范围：≥ 00:00:01～≤99:59:59；

9．报警功能不少于10种，至少包括注射器脱落、注射完成、阻塞、电池电量

耗尽、注射异常、电源脱落、接近完成、注射将空、电池电量低、遗忘操作；

10．显示屏显示功能不少于7种，至少需包括实时显示注射器运行状态、电池电

量、速度、预置、时间、累计量、和实时压力动态信息的功能；

11．阻塞压力功能：压力在10kPa～150kPa之间分可调,可实时显示管路内压力

的变化；

12．压力释放功能：有注射泵阻塞报警后，降低管路内阻塞压力功能；

13．品牌选择及设置功能：应有品牌选择、用户自校准功能。已内置多种品牌注

射器，可自行添加注射器品牌，经校准后可适应所有品牌注射器；

14．一键断电功能：有一键切断机器电源的功能；

15．恢复出厂设置功能：有恢复出厂设置功能；

16．语言选择功能至少1种，至少包括中文；

17．报警声音：报警音量可调，同时具有静音功能；

- 18．机器自检功能：开机自检及注射过程中实时自检；