设备名称：腹膜透析机

设备编号：NYZBB-SBK-20241340

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

一 基本参数

1输入功率≤300VA

2 额定电压和频率AC220V, 50Hz

3液体驱动模式 重力和动力双供液模式

4液体注入量 100 ml~3500 ml/次，增加梯度为50ml

5注入量误差误差士10%

6控温范围 25°C~39°C，增加梯度≤1°C

7控温误差 误差±2°C

8手持手柄≤ 4.3寸液晶显示屏，触屏操作，可随意上下移动，人机多角度固定观察界面。

9加热系统 聚酰亚胺加热膜功率200W，电压24V

10测温系统DS18B20，测量范围-10°C~+85°C，精度为≤0.5°C

11液体测量系统TCI$25-20kg，额定裁荷≤ 20Kg，精度等级0.02，LCI525-30kg，额定载荷≤ 30kg，

12尺寸 ≤长×宽x高（500mmx400mmx1800mm）

13重量(kg) ≤45kg

14适用于市面上任意品牌（2L、2.5L、3L和5L）的“腹膜透析液”

二 工作环境要求

15 环境温度 10°C ~ 30°C;

16相对湿度30%~75%；

17 大气压力范围700hPa ~ 1060hPa

三 性能

18报警保护

a）液袋测温点温度超过设定温度时，自动切断加热电源，设备报警；

b） 加热板温度超过55°C，温度开关断开保护，自动切断加热器电源，设备报警；

c）报警误差：士30C。

19留腹时间 设置值分多档：1h,1.5h,2h,2.5h,3h,3.5h,4h,4.5h,5h，误差士1%

四 整机功能

20整机功能

a）工作状态和治疗方式的显示；

b）参数设定及显示；

c）注入和引流过慢提示功能；

d）透析参数的保存及查询：处方设置灵活，治疗过程中可随时

e）远程医疗协助，内置网络发射模块，透析数据自动上传，具备远程双向管理

f）人工引流功能；

g） 超温报警功能；

h）多种治疗模式：连续循环腹膜透析（CCPD）、潮式腹膜透析（TPD） 等主流模式；

i）整机一体化，底部轮式设计自由移动，无需单独配备台车；