设备名称：超微量分光光度计

设备编号：NYZBB-SBK-2024135

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1. 主要参数

- 波长范围：190~1100nm。

- 光程：0.02mm、0.05mm、0.1mm、0.2mm、0.5mm及1.0mm之间自动转换。

- 样本体积要求：0.3~2.0μl。

- 光源：脉冲氙灯的寿命≥10年。

- 检测器：≥2048像素CMOS元素线性硅化CCD阵列。

- 波长精度：±1nm。

- 波长分辨率：≤3nm（FWHM at Hg 253.7nm）。

- 吸光度精确度：≤0.002Abs。

- 吸光度准确度：≤1%（在特定波长和吸光度下）。

- 吸光度范围：0.002~300Abs（等效于10mm）。

- 蛋白质测量范围：0.01~1120mg/ml（BSA）。

- 检测时间：2~6秒。

2. 配置要求(至少包含）

- 主机：1台，内置操作系统，触屏操作，内置USB用于数据导出。

- 比色皿：10mm玻璃比色皿≥4只，10mm石英比色皿≥2只。

- 说明书：主机说明书1本，软件说明书1本。

- 数据分析工作站：1套。

- 清洁试剂盒：1个。

- 验证工具包：1套。

7）屏幕擦拭布：1块

设备名称：心电监护仪

设备编号：NYZBB-SBK-2024139

数    量：8台

性 能 配 置 要 求

整机要求：

- ≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥8通道波形显示，显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围，主机可选配具备后报警灯或360°报警灯，提供彩页等证明材料。

- 内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时；可选配高容量电池工作时间≥6小时。

- 监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C，在使用说明书中清晰列举消毒剂的种类。

监测参数

- 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温,参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。

- 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者。

- 支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析，提供产品说明书证明材料

- 心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析，需提供产品界面、说明书证明支持实时分析通道数量，或相关技术证明材料

- 提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，提供24小时血压统计结果，提供说明书或检验报告证明。

- 提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：1-200 rpm。

- 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH

- 提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名，提供说明书证明文件。

系统功能：

- 支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值，提供说明书等证明文件。

- 支持≥1000组NIBP测量结果，可选配升级为高容量存储卡，支持3000组NIBP测量。

- 支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

- 具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别，提供产品使用说明书截图等证明资料。

- 支持根据病人的参数趋势变化，可自动推送HR/PR、 SpO2、 RR 等参数的报警限建议，提供产品界面或产品使用说明书截图等证明资料。

- 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择，提供使用说明书截图等证明材料。

- 支持选配房颤概览功能，可显示当前病人持续 30 秒以上的房颤事件的统计信息和生命体征参数趋势，提供产品界面或使用说明书截图等证明资料。

- 可升级内置记录仪，提供说明书或检验报告证明。

- 支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息，提供使用说明书截图等证明材料。

- 标配2.4G/5G无线WiFi，方便无线联网。

其中6台需匹配中心监护系统（1拖6）

参数性能要求：

一 系统：

- 中心监护系统支持中央站, 工作站, 浏览站, 远程查询系统等多种产品形态互连,满足科室在护士站，医生办公室，会议室和科室外进行病人监护信息的集中查看。

- 中央站提供其他产品形态访问中央站的权限设置，且提供单个床位是否允许外部进行访问的设置

- 中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式

- 中心监护系统可支持来自监护仪端监测ECG， ST, QT/QTc， RESP， SPO2， PR，TEMP，NIBP，IBP，CO2，AG，EEG，NMT等参数的显示和数据存储。

- 可同时集中监护至少64个病人， 单个屏幕可支持至少16个病人的同时集中监护。

- 多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等

- 支持重点观察某床病人，双屏和多屏时可支持固定一个辅助屏显示重点单床观察

- 重点观察床支持至少11道波形显示。重点观察床支持多导心电、呼吸氧合图、动态短趋势、NIBP列表等多种视图显示，适用不同科室的观察习惯

- 提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后32秒的波形

- 支持系统报警声音关闭功能

- 提供全床位最近24h的报警事件浏览功能

- 支持至少240小时长趋势回顾和4小时短趋势回顾，至少240小时全息波形回顾，至少720条报警事件回顾，至少720条12导分析报告回顾，至少240小时的ST片段回顾，至少720条C.O. 测量结果回顾，至少100条呼吸氧合事件回顾

- 支持至少2万个历史病人数据存储与回顾。

- 支持至少75条药物计算结果回顾，至少100条血液动力学计算结果回顾，至少100条氧合计算结果回顾，至少100条通气计算结果回顾，至少100条肾功能计算结果回顾

- 支持过去24小时病人心律失常事件统计功能，包括最大心率，最小心率，平均心率和各个心律失常种类数量的统计和报告输出。支持热敏记录仪及激光打印机输出病人报告。支持报警报告、波形报告、趋势报告等。

- 可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置，解除病人，进行standby

- 支持远程控制床旁监护仪报警暂停、报警复位，设置报警开关、报警级别、报警上下限等。

18.支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔

设备名称：腹膜透析机

设备编号：NYZBB-SBK-2024140

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

一 基本参数

1输入功率≤300VA

2 额定电压和频率AC220V, 50Hz

3液体驱动模式 重力和动力双供液模式

4液体注入量 100 ml~3500 ml/次，增加梯度为50ml

5注入量误差误差士10%

6控温范围 25°C~39°C，增加梯度≤1°C

7控温误差 误差±2°C

8手持手柄≤ 4.3寸液晶显示屏，触屏操作，可随意上下移动，人机多角度固定观察界面。

9加热系统 聚酰亚胺加热膜功率200W，电压24V

10测温系统DS18B20，测量范围-10°C~+85°C，精度为≤0.5°C

11液体测量系统TCI$25-20kg，额定裁荷≤ 20Kg，精度等级0.02，LCI525-30kg，额定载荷≤ 30kg，

12尺寸 ≤长×宽x高（500mmx400mmx1800mm）

13重量(kg) ≤45kg

14适用于市面上任意品牌（2L、2.5L、3L和5L）的“腹膜透析液”

二 工作环境要求

15 环境温度 10°C ~ 30°C;

16相对湿度30%~75%；

17 大气压力范围700hPa ~ 1060hPa

三 性能

18报警保护

a）液袋测温点温度超过设定温度时，自动切断加热电源，设备报警；

b） 加热板温度超过55°C，温度开关断开保护，自动切断加热器电源，设备报警；

c）报警误差：士30C。

19留腹时间 设置值分多档：1h,1.5h,2h,2.5h,3h,3.5h,4h,4.5h,5h，误差士1%

四 整机功能

20整机功能

a）工作状态和治疗方式的显示；

b）参数设定及显示；

c）注入和引流过慢提示功能；

d）透析参数的保存及查询：处方设置灵活，治疗过程中可随时

e）远程医疗协助，内置网络发射模块，透析数据自动上传，具备远程双向管理

f）人工引流功能；

g） 超温报警功能；

h）多种治疗模式：连续循环腹膜透析（CCPD）、潮式腹膜透析（TPD） 等主流模式；

i）整机一体化，底部轮式设计自由移动，无需单独配备台车；

设备名称：血液透析滤过机（二）

设备编号：NYZBB-SBK-2024141

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

一、配置参数：

- 适用于血液透析、在线血液滤过、在线血液透析滤过、单纯超滤等治疗模式。

- 采用≥15英寸多角度旋转液晶触摸屏，中英文等多种语言界面。

- 具有多种钠离子、超滤速率、碳酸氢盐、肝素流量、透析液流量、透析液温度等标准曲线和自设曲线功能，可为患者提供个性化治疗。

- 预设多种标准透析液配制比例，亦可自设比例，适应市面上各种品牌的透析粉或浓缩液。

- 容量平衡反馈控制系统，超滤精确。

- 采用电极实时监测平衡系统泄漏，确保治疗安全。

- 方便的序贯透析（透析←→单纯超滤）、高低钠序贯透析。

- 透析液配制反馈控制系统，透析液离子浓度准确。

- 在线KT/V功能，用于评价透析治疗的充分性。

- 在线无创血压监测，可自动检测和记录患者透析期间的心率、血压变化。

- 醒目的红、黄、绿三级警示灯，配合多种音乐提示和报警，兼顾安全与人性化。

- 内置后备电源，停电后可维持治疗血液回路工作40分钟以上。

- 可使用10mL、20mL、30 mL、50mL注射器，自动检测注射器型号，完善的功能自检和报警系统，支持肝素曲线。

- 引导式操作界面，医护人员操作简单、快捷。

- 置换液自动充管，大幅度减低医护人员工作强度和降低使用成本。

- 具有双级内毒素过滤功能。

二、技术参数:

- 动脉压监测: -500mmHg～700mmHg，精度：±10mmHg

- 静脉压监测: -500mmHg～700mmHg，精度: ±10mmHg

- 跨膜压监测: -500mmHg～700mmHg，精度: ±10mmHg

- 透析液流量：0，100mL/min～800mL/min

- 透析液温度范围：33℃～40℃，精度±0.5℃

- 透析液电导率:  12.0mS/cm～18.0mS/cm，精度: ±0.1 mS/cm

- 置换液流量：0，30～650mL/min(HDF-online)

- 血流量： 0，30～650mL/min

- 超滤控制 超滤范围：0～6000mL/h

- 肝素泵注入流量：0～10ml/h

- 气泡检测器：可监测＞0.02ML的气泡

- 漏血监测：可监测≤0.35mL/min的漏血(HCT32%)

- 消毒功能：具有化学剂消毒和热消毒两种，热消毒最高温度大于93℃

- 供水条件温度：进水压0～8.0bar，进水温度 5～35℃

三、其他要求：

1、交货期：合同签订后20天内。

2、售后服务：

（1）免费送货至医院指定地点安装调试，免费培训工程师、操作人员至能熟练操作为止。

（2）质保期：≥二年。质保期内的维修费用全免；质保期后的维修只收取零备件费。接到客户反馈后半小时响应，24小时内赶到现场维修。