设备名称：遥测收发器

设备编号：NYZBB-SBK-2024145

数    量：10台

性 能 配 置 要 求

1.	整机要求

1.1遥测发射盒重量不超过200克（含电池）。

1.2遥测发射盒尺寸不超过100 x 60 x 25  mm。

1.3遥测发射盒防水等级符合IPX7要求，抗跌落测试通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF（包括ECG、SpO2）提供说明书或及官方彩页。

1.4遥测发射盒采用彩色屏，屏幕尺寸≥1英寸，屏幕分辨率≥240 x 240像素。遥测发射盒屏幕可同时显示至少2个参数和1道波形。

2.	监测参数

2.1	标配心电监护，提供HR，ST，PVC测量值，血氧监测，选配PR，测量值（ST，PVC在中央站上显示）。

2.2	具有多参融合算法，良好的抗干扰性能。

2.3	支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析，提供产品界面、说明书等材料。

2.4	具有抗运动算法，良好的抗干扰性。

2.5	提供3/5导心电监护,心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿15 – 350 bpm。

2.6	心电滤波模式提供监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz）, 运动模式（1~20 Hz）。

2.7	提供ST段分析，提供ST值，和每个ST的模板。（中央站上显示）

2.8	提供ST图像化显示界面，可以快速查看ST值的变化。（中央站上显示）

2.9	提供单个，多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

2.10	提供起搏分析。

2.11	具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。（中央站上显示）

2.12	QTc计算公式提供：Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges。

2.13	支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥29种实时心律失常分析，提供说明书或及官方彩页。

2.14	血氧饱和度测量范围：0 - 100%，来自于血氧的脉率测量范围：20– 300 bpm。

2.15	可显示弱灌注指数（PI）。

3.	系统功能

3.1	遥测发射盒至少有三个按键：开关机/关屏，护士呼叫和主界面键。

3.2	遥测发射盒主界面上能够显示病人信息。

3.3	支持在同品牌监护仪上通过它床观察的方式查看连接到中央站的遥测监测数据和报警。

3.4	支持设备实时定位和设备历史位置追踪功能。支持给患者发送消息。可以采用一块可充电锂电池供电，使用全新充满电的锂电池，工作时间不小于170h；可以采用采用AA 电池供电，全新AA 电池，工作时间不小于110h，提供说明书。

3.5	采用608M WMTS无线网络传输技术，实现遥测数据的传输。

3.6	锂电池集中充电器能够同时提供不少10块电池同时充电，每个充电位都提供电池充电状态指示灯，一块电池充电到90%的时间不大于5小时。

3.7	投标产品适用于成人、小儿的监测。

3.8可支持连接科室原有迈瑞品牌的中央监护系统。