设备名称：LED光谱治疗仪

设备编号：NYZBB-SBK-2024144

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1.设备要求：五片弧型扇面治疗头、并可伸展。

2.工作电压： AC220V-240V，50Hz或60Hz±2%。

3.额定功率：500VA。

4.输出波长：红光633nm±10nm；

蓝光417nm±10nm；

黄光590nm±10nm；

5.功率密度：红光≤200mW/cm2±20%；

蓝光≤120mW/cm2±20%；

黄光≤42mW/cm2±20%；

6.定时范围：0～99min连续可调；

7.照射强度：光源强度1-100%可调；

8.有效辐照面积：≥850cm2；

9.光源类型：集红蓝黄三光源于同一治疗头，多种波长可供选择，无须更换治疗头；

10.光源选择：三种光源一体，任意光源可同时开启，可单开，亦可复合光；

11.显示方式：可旋转的触摸屏；

12.照射方式：具有连续照射或脉冲照射两种工作模式；

13.具有剂量和时间两种工作模式，可适合光动力治疗；

14.自由升降阻尼悬臂设计，方便操作，使光源可以在任意位置角度停留最大程度满足各种临床治疗环境；