设备名称：自动组织脱水机

设备编号：NYZBB-SBK-2025004

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1、用于组织标本的脱水及浸蜡。

2、脱水缸最大浸泡容积≥4.0L，最大组织处理量≥300个组织盒。全不锈钢方形组织篮以最大限度利用空间。

3、可自由配置≥5个脱水程序，并有快速清洁程序。

4、两种开关盖方式：触屏电子锁自动开关盖和手动备用开盖方式。脱水缸盖可加热，室温至≥65°C可调。

5、脱水缸内部具有液位传感器，≥3层液位监控。

6、脱水缸真空≥0至-60kPa可调，浸渍压力≥0至60kPa可调，可负压抽排。

7、≥4个石蜡缸（其中一个为备用缸），石蜡缸容量≥4.0L。石蜡温度范围：室温至≥65°C可调。

8、抽插式试剂瓶，通过透明仓门可见全部试剂瓶，方便液位观察。

9、试剂温度范围：室温至≥45°C可调。

10、脱水机至少具有文字及声光提示功能，方便操作者了解脱水机处于正常、预警、自检、故障等状态。

11、试剂瓶设置位置检测，确保放置到位无缺漏。

12、至少具有常压、加压、真空等3种搅拌方式，可自行设置搅拌模式。

13、采用流体控制和旋转阀等措施以减少组织掉渣，减少管道或阀孔堵塞的风险。

14、质量监控：有云监控功能可实时远程监控设备运行的功能参数，记录并自动形成功能质控表格。并至少有维护提醒、远程报警和远程维护功能。

15、至少具有以下试剂管理功能，可以对包埋盒数量、试剂使用次数、使用天数等设计阈值，多维度监测试剂状态，提示更换试剂。

16、石蜡或试剂自动轮换功能，每次更换石蜡或同一种试剂后，系统将以正确的顺序自动使用试剂，无需手动轮换。设备具有石蜡自动补液功能，保障本次脱水程序的顺利完成。

17、配置UPS电源，断电时自动切换可运行安全保护程序并记录当前运行步骤，保证样本安全。