设备名称：全自动精子质量分析仪

设备编号：NYZBB-SBK-2025005

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1、仪器配备精子浓度、活力检测、精子形态分析和DNA碎片分析，具备质控功能。

2、动态学分析：一次性可连续扫描分析≥4张精子计数池；动态学自动分析项目：检测精子总数、密度/浓度、每个速度分级的数据（个数、比例、浓度、精子总数）、精子总活力、平均曲线速度、平均直线速度、平均路径速度、侧摆幅值、鞭打频率、平均角度、快速直线个数、快速直线浓度、快速直线活率、直线性、摆动性、前向性。

3、形态学分析：一次性可连续扫描分析≥4张形态玻片；具备形态学自动分析功能，可识别分析正常、头部、中段、尾部（主段）、过量残留胞浆形态。具备尾部识别功能，可对杂质、圆细胞、上皮细胞等非精子细胞进行自动过滤，精子凝集度自动识别和过滤功能。

4、精子DNA碎片分析：一次性可连续扫描分析≥4张DNA碎片玻片，可识别分析精子DNA碎片的正常比例和异常比例。

5、可任意切换世界卫生组织人类精液检查与处理实验室手册第四版、第五版和第六版的标准。

6、精子动力学分析模块

（1）精子前向运动PR符合率≥96%；

（2）精子非前向运动NP符合率≥95%；

（3）精子不活动IM符合率≥98%。

7、精子形态学分析模块

（1）正常精子分析符合率≥98%；

（2）异常精子分析符合率≥97%；

（3）精子形态识别符合率≥96%。

8、精子DNA碎片分析模块

（1）精子DNA碎片个数分析符合率≥94%；

（2）正常精子DNA碎片分析符合率≥95%；

（3）异常精子DNA碎片分析符合率≥95%。

9、支持扫码，病人信息自动录入，支持HIS/LIS接入。报价含HIS/LIS接口费。