设备名称：全自动精子质量分析仪

设备编号：NYZBB-SBK-2025005

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1. 全自动扫描分析：具备显微镜载物平台X、Y电动控制自动扫描功能、显微镜Z电动控制自动对焦功能。

2. 扫描通量（扫描通量需提供医疗器械产品注册检测检验报告）

（1）动态学分析：一次性可连续扫描分析≥5张精子计数池，可连续分析≥20-40个测试；

（2）形态学分析：一次性可连续扫描分析≥5张形态玻片，可连续分析≥5-10个测试；

（3）精子DNA碎片分析：一次性可连续扫描分析≥5张DNA碎片玻片，可连续分析≥10个测试。

3. 自动聚焦扫描时，精子静态图像清晰率≥98%。（需提供医疗器械产品注册检测检验报告）

4. 浓度、活力动态检测模块至少具备相差版与灰度版分析功能。（需提供医疗器械产品注册检测检验报告）

5. 动态学自动分析项目至少包括：检测精子总数、密度/浓度、每个速度分级的数据（个数、比例、浓度、精子总数）、精子总活力、平均曲线速度、平均直线速度、平均路径速度、侧摆幅值、鞭打频率、平均角度、快速直线个数、快速直线浓度、快速直线活率、直线性、摆动性、前向性。

6. 具备形态学自动分析功能，至少可识别分析正常、头部、中段、尾部（主段）、过量残留胞浆形态。

7. 具备精子DNA碎片分析功能，可识别分析精子DNA碎片的正常比例和异常比例。

8. 具备尾部识别功能，可对杂质、圆细胞、上皮细胞等非精子细胞进行自动过滤，精子凝集度自动识别和过滤功能。

9.可任意切换世界卫生组织人类精液检查与处理实验室手册第四版、第五版和第六版的标准。（需提供医疗器械产品注册检测检验报告）

10.精子动力学分析模块（符合率需提供医疗器械产品注册检测检验报告）

（1）精子前向运动PR符合率≥96%；

（2）精子非前向运动NP符合率≥95%；

（3）精子不活动IM符合率≥98%。

11. 精子形态学分析模块（符合率需提供医疗器械产品注册检测检验报告）

（1）正常精子分析符合率≥98%；

（2）异常精子分析符合率≥97%；

（3）精子形态识别符合率≥96%。

12.杂质误认率：分析仪识别杂质的误认率≤3%。（需提供医疗器械产品注册检测检验报告）

13.精子个数的捕捉准确率误差≤2%，可采集的视野数范围为1～600组。（需提供医疗器械产品注册检测检验报告）

14. 产品注册技术要求中采集分析时间≤1秒。（需提供医疗器械产品注册检测检验报告）

15. 浓度分析准确度：对已知浓度的微粒测试液进行分析，检测结果相对偏差应在±5%范围内。（需提供医疗器械产品注册检测检验报告）

16. 重复性（需提供医疗器械注册检测检验报告）

（1）分析仪进行浓度分析， 检测结果的变异系数CV值≤6%；

（2）分析仪进行总活力分析， 检测结果的变异系数CV值≤6%。

17. 稳定性（需提供医疗器械注册检测检验报告）

（1）开机8小时内，分析仪进行浓度分析，检测结果的变异系数（CV,%）≤6%；

（2）开机8小时内，分析仪进行形态分析，检测结果的变异系数（CV,%）≤6%；

（3）开机8小时内，分析仪进行精子DNA碎片分析，检测结果的变异系数（CV,%）≤6%。

二、硬件参数：

1. 显微图像扫描功能模块：具有显微镜载物平台X、Y电动控制自动扫描功能、具有显微镜Z电动控制自动对焦功能，设备显微镜、恒温系统和全自动扫描控制系统为一体封闭设计。

2.具有相差装置电动控制自动切换功能。（需提供医疗器械注册检测检验报告）

3.显微镜自动调光功能、显微镜物镜转换器电动控制自动切换功能。（需提供医疗器械注册检测检验报告）

4.具有显微镜电动控制自动滴油功能。（需提供医疗器械注册检测检验报告）

5.摄像机：高清彩色数字摄像机≥175fps（帧/每秒），≥1920×1200高清模式。

6.计算机配置不低于CPU：Intel 酷睿十二代3.3G；内存≥8G DDR4；硬盘：≥1TB。

7.显示器：≥27寸，显示分辨率不低于1920×1080。

8.恒温系统：显微镜载物台37℃控温，控温精度为±0.1℃。

9.打印机：彩色打印机。

三、配置要求至少包括：

1、全自动扫描模块       1套

2、内置式恒温平台       1套

3、计算机服务器         1台

4、显示器               1台

5、打印机               1台

6、精液常规分析模块      1套

7、精子形态分析模块      1套

8、精子DNA碎片分析模块  1套

9、产品说明书            1套

四、支持扫码，病人信息自动录入，支持HIS/LIS接入。报价含HIS/LIS接口费。