设备名称：自动组织脱水机

设备编号：NYZBB-SBK-2025004

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1、用于组织标本的脱水及浸蜡。

2、脱水缸最大浸泡容积≥4.0L，最大组织处理量≥300个组织盒。全不锈钢方形组织篮以最大限度利用空间。

3、可自由配置≥5个脱水程序，并有快速清洁程序。

4、两种开关盖方式：触屏电子锁自动开关盖和手动备用开盖方式。脱水缸盖可加热，室温至≥65°C可调。

5、脱水缸内部具有液位传感器，≥3层液位监控。

6、脱水缸真空≥0至-60kPa可调，浸渍压力≥0至60kPa可调，可负压抽排。

7、≥4个石蜡缸（其中一个为备用缸），石蜡缸容量≥4.0L。石蜡温度范围：室温至≥65°C可调。

8、抽插式试剂瓶，通过透明仓门可见全部试剂瓶，方便液位观察。

9、试剂温度范围：室温至≥45°C可调。

10、脱水机至少具有文字及声光提示功能，方便操作者了解脱水机处于正常、预警、自检、故障等状态。

11、试剂瓶设置位置检测，确保放置到位无缺漏。

12、至少具有常压、加压、真空等3种搅拌方式，可自行设置搅拌模式。

13、采用流体控制和旋转阀等措施以减少组织掉渣，减少管道或阀孔堵塞的风险。

14、质量监控：有云监控功能可实时远程监控设备运行的功能参数，记录并自动形成功能质控表格。并至少有维护提醒、远程报警和远程维护功能。

15、至少具有以下试剂管理功能，可以对包埋盒数量、试剂使用次数、使用天数等设计阈值，多维度监测试剂状态，提示更换试剂。

16、石蜡或试剂自动轮换功能，每次更换石蜡或同一种试剂后，系统将以正确的顺序自动使用试剂，无需手动轮换。设备具有石蜡自动补液功能，保障本次脱水程序的顺利完成。

17、配置UPS电源，断电时自动切换可运行安全保护程序并记录当前运行步骤，保证样本安全。

设备名称：全自动精子质量分析仪

设备编号：NYZBB-SBK-2025005

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1. 全自动扫描分析：具备显微镜载物平台X、Y电动控制自动扫描功能、显微镜Z电动控制自动对焦功能。

2. 扫描通量（扫描通量需提供医疗器械产品注册检测检验报告）

（1）动态学分析：一次性可连续扫描分析≥5张精子计数池，可连续分析≥20-40个测试；

（2）形态学分析：一次性可连续扫描分析≥5张形态玻片，可连续分析≥5-10个测试；

（3）精子DNA碎片分析：一次性可连续扫描分析≥5张DNA碎片玻片，可连续分析≥10个测试。

3. 自动聚焦扫描时，精子静态图像清晰率≥98%。（需提供医疗器械产品注册检测检验报告）

4. 浓度、活力动态检测模块至少具备相差版与灰度版分析功能。（需提供医疗器械产品注册检测检验报告）

5. 动态学自动分析项目至少包括：检测精子总数、密度/浓度、每个速度分级的数据（个数、比例、浓度、精子总数）、精子总活力、平均曲线速度、平均直线速度、平均路径速度、侧摆幅值、鞭打频率、平均角度、快速直线个数、快速直线浓度、快速直线活率、直线性、摆动性、前向性。

6. 具备形态学自动分析功能，至少可识别分析正常、头部、中段、尾部（主段）、过量残留胞浆形态。

7. 具备精子DNA碎片分析功能，可识别分析精子DNA碎片的正常比例和异常比例。

8. 具备尾部识别功能，可对杂质、圆细胞、上皮细胞等非精子细胞进行自动过滤，精子凝集度自动识别和过滤功能。

9.可任意切换世界卫生组织人类精液检查与处理实验室手册第四版、第五版和第六版的标准。（需提供医疗器械产品注册检测检验报告）

10.精子动力学分析模块（符合率需提供医疗器械产品注册检测检验报告）

（1）精子前向运动PR符合率≥96%；

（2）精子非前向运动NP符合率≥95%；

（3）精子不活动IM符合率≥98%。

11. 精子形态学分析模块（符合率需提供医疗器械产品注册检测检验报告）

（1）正常精子分析符合率≥98%；

（2）异常精子分析符合率≥97%；

（3）精子形态识别符合率≥96%。

12.杂质误认率：分析仪识别杂质的误认率≤3%。（需提供医疗器械产品注册检测检验报告）

13.精子个数的捕捉准确率误差≤2%，可采集的视野数范围为1～600组。（需提供医疗器械产品注册检测检验报告）

14. 产品注册技术要求中采集分析时间≤1秒。（需提供医疗器械产品注册检测检验报告）

15. 浓度分析准确度：对已知浓度的微粒测试液进行分析，检测结果相对偏差应在±5%范围内。（需提供医疗器械产品注册检测检验报告）

16. 重复性（需提供医疗器械注册检测检验报告）

（1）分析仪进行浓度分析， 检测结果的变异系数CV值≤6%；

（2）分析仪进行总活力分析， 检测结果的变异系数CV值≤6%。

17. 稳定性（需提供医疗器械注册检测检验报告）

（1）开机8小时内，分析仪进行浓度分析，检测结果的变异系数（CV,%）≤6%；

（2）开机8小时内，分析仪进行形态分析，检测结果的变异系数（CV,%）≤6%；

（3）开机8小时内，分析仪进行精子DNA碎片分析，检测结果的变异系数（CV,%）≤6%。

二、硬件参数：

1. 显微图像扫描功能模块：具有显微镜载物平台X、Y电动控制自动扫描功能、具有显微镜Z电动控制自动对焦功能，设备显微镜、恒温系统和全自动扫描控制系统为一体封闭设计。

2.具有相差装置电动控制自动切换功能。（需提供医疗器械注册检测检验报告）

3.显微镜自动调光功能、显微镜物镜转换器电动控制自动切换功能。（需提供医疗器械注册检测检验报告）

4.具有显微镜电动控制自动滴油功能。（需提供医疗器械注册检测检验报告）

5.摄像机：高清彩色数字摄像机≥175fps（帧/每秒），≥1920×1200高清模式。

6.计算机配置不低于CPU：Intel 酷睿十二代3.3G；内存≥8G DDR4；硬盘：≥1TB。

7.显示器：≥27寸，显示分辨率不低于1920×1080。

8.恒温系统：显微镜载物台37℃控温，控温精度为±0.1℃。

9.打印机：彩色打印机。

三、配置要求至少包括：

1、全自动扫描模块       1套

2、内置式恒温平台       1套

3、计算机服务器         1台

4、显示器               1台

5、打印机               1台

6、精液常规分析模块      1套

7、精子形态分析模块      1套

8、精子DNA碎片分析模块  1套

9、产品说明书            1套

四、支持扫码，病人信息自动录入，支持HIS/LIS接入。报价含HIS/LIS接口费。

设备名称：宫腔镜

设备编号：NYZBB-SBK-2025006

数    量：3套

性 能 配 置 要 求

- 内窥镜镜体全部采用不锈钢管；

- 窥镜采用光学玻璃、光钎、光锥；

- 带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；

- 具有进水和出水通道，可以持续循环灌流；

- 直管内腔镜使医生更便于控制内窥镜的方向；

- 适用于宫腹联合手术；

- 窥镜可承受低温等离子消毒灭菌；

- 内窥镜视向角：30°；

- 内窥镜规格：≤Ф3mm×302mm

- 外鞘规格：≤16Fr×210mm，可缩短手术时间；

- 内鞘规格：≤13Fr×220mm，易于插入；

12. 需适配原有宫腔镜系统（品牌：沈大，型号：XG-5 ZG-2）