设备名称：低频体外膈肌起搏器

设备编号：NYZBB-SBK-2025019

数    量：4台

性 能 配 置 要 求

- 脉冲频率：可调单频，≥30-50Hz可选择，步进5Hz, 默认40Hz。

- 脉冲宽度≤200us。

- 起搏次数：≥5-15次/分钟可选择，默认9次/分钟。

- 刺激强度：≥0-30单位（0-27V）可选择，默认0单位。

- 治疗时间：≥5-120min可选择。

- 脉冲幅度值：在负载阻抗为510Ω时，输出脉冲幅度不大于30V。

- 电源要求： 锂电池，DC 3.8V±10%。

- 电池充满所需时间≤4小时, 满电后可持续工作≥8小时，且不受限于网电插孔的数量和位置，便于移动和放置。

- 有电量提示功能。

- 主机重量≤400g，尺寸≤200mm×100mm×20mm，便于手持操作和便携转移。

- 工作时间有倒计时功能，每次波形开始输出后开始倒计时；结束治疗时至少有声音提示和图文提示。

- 具有指导患者或其他操作人员进行贴片的功能。

- 开机时有提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能。