| - 项目9 | - 呼吸湿化器 | - 拟购数量： | - 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目10 | 便携式膀胱压力监测器 | 拟购数量： | 2 |
| 项目11 | 医用离心机 | 拟购数量： | 1 |
| 项目12 | 宫腔镜及配套技术器械 | 拟购数量： | 1 |

- 项目9：呼吸湿化器    拟购数量：1

- 主要参数及配置:

- 此仪器，需与深圳市科曼医疗设备有限公司生产的NV8新生儿呼吸机相兼容。

- 项目10：便携式膀胱压力监测器   拟购数量：2

主要参数及配置:

- 电机:堵转力矩≥4Kg/cm，额定电流 60mA;堵转电流100mA，减速比1:298;

- 传感器:测量范围≥0~10KPa，温度补偿范围不小于 0~85℃;

- 电源:锂电池电压3.7V，容量≥1500mAh，充电限制电压4.2±0.5V

- 电池待机时间≥180小时，正常使用≥150小时

- 工作时间:可连续工作≥7X24 小时

- 报警精度:误差≤1.5cmH20

- 适用室温 0~40℃，相对湿度≤85%，存储温度-20℃~+60℃

- 运输、贮存条件:

- (1)系统运行条件如下:

- 环境温度为≥ 5℃~40℃;

- 环境湿度≥ 30%~85%;

- 大气压力≥700 hPa~1060 hPa

- (2)系统储存运输条件如下:

- 环境温度≥-40℃~+50℃;

- 环境湿度≥10%~80%;

- 大气压力≥700hPa~1060 hPa。

- 项目11：医用离心机      拟购数量：1

- 主要参数及配置要求

- 1、大屏幕LCD液晶显示，操作简便，至少可显示转速、离心力、运行时间及故障代码；

- 2、至少适用于2ml、3ml、5ml容量的真空采血管，大大提供工作效率,避免分离后血液重新混合，杜绝病菌感染；加配生物安全型转子，有效防止气溶胶；

- 3、适配器至少4层设计，杜绝离心机运行过程中掉帽，有效的提高了使用者的工作效率，采用脱帽器和多层适配器组合而成，确保脱帽率100%和长/短管同时离心脱帽；

- 4、采用微机控制、交流变频电机，转速控制精度高；

- 5、自动计算离心力RCF值，具有RCF/rpm转换键；

- 6、采用至少三级减震减震器，减震效果良好，噪音极低，具有自动平衡功能；

- 7、具有电子门锁，具有超速、不平衡保护，安全性能强；门盖未关好，离心机不能启动；运行时门盖异常开启，自动停机；

- 8、具有恒温功能，离心腔内温度始终能保持恒定在20℃左右，确保样品不会因温升过高而损坏；

- 9、通过ISO9001:2005质量体系认证；

- 10、最高转速：5000r/min

- 11、最大相对离心力：5200×g

- 12、最大分离数≥162根采血管

- 13、显示类型：LCD大屏幕液晶显示，触摸屏

- 14、时间控制：至少0sec-99min可调

- 15、温度范围：15℃-25℃（恒温型）

- 16、电机功率：交流变频电机  ≤750W

- 17、转速精度：±10rpm

- 18、噪音：	≤60dB(A)

- 19、外形尺寸：≤800×610×790mm（LxWxH）

- 20、165Kg＜重量＜175Kg

- 21、配置要求：主机，1台；≥120×2/5ml长短管通用可自动脱帽水平转子。

- 项目12：宫腔镜及配套技术器械      拟购数量：1

- 主要参数及配置要求

- 一、宫腔镜

- 1、工作直径：≤4.5mm

- 2、230mm≤工作长度≤240mm

- 3、器械通道：≥直径2mm

- 4、视向角：30︒

- 5、两个相通的进出水通道，适合单灌流模式和间断进出水模式。

- 6、通道入口双层密封，有效防止溢水。

- 二、镜鞘

- 1、外径：≤直径5.2mm

- 2、210mm≤工作长度≤230mm

- 三、半硬性尖头剪

- 1.外径：≤直径1.5mm

- 四、半硬性异物抓钳

- 1.外径：≤直径1.5mm