设备名称：飞利浦UNIQ FD20维保服务

主要参数及配置要求

一、技术要求

1、本项目为广西壮族自治区南溪山医院UNIQ FD20维修保养服务。服务商（维保单位）必须按国家、行业的标准及招标文件的要求对项目内的设备进行系统的、全面的检测、维护及保养，以保证设备的高效、正常运作。

| 设备品牌 | 项目实施点 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 飞利浦 | 广西壮族自治区南溪山医院 | 医用血管造影机X射线系统（DSA） | UNIQ FD20 | 1台 |

2、服务范围：包含主机、球管、探测器、其余备件更换费用和人工服务及一次免费移机，远程支持费用等（不包括：55”以上显示器，FlexMove巡航导轨，所有第三方生产或拥有的设备和软件，如放射校正源，高压注射器，稳压电源，UPS，激光相机，外配打印机，录像机，视频外设，操作系统升级等）

3、服务年限：自合同签订之日起执行3年

4、预防性保养：按照保养计划提供，每年提供4次以上专业保养，以保证设备处于最佳运行状态，并提供维修、保养报告单。

5、在合同期内保证 95%以上的开机率，按一年 365天计算。如果此开机率由于成交供应商的原因未能达到，按 1：3 比例顺延保修期时间（即按天算、开机日每降低 1 个日历日，保修期顺延 3 个日历日）。

6、提供24小时 *365天维修服务热线支持，为用户快速诊断和提供技术支持服务。故障维修达到设备现场的响应时间为24小时内。

7、包含在保修合同期内所需的人工费用，签订保修合同的客户享受优先派工，节假日加班免费。

8、更换的零备件必须是原厂备件，每个配件都有独立的序列号，来源合法且可追溯，保证不会对设备质量或图像产生不良影响。如需更换球管必须提供原厂全新球管，提供注册证、报关单等证明材料。

9、保修期内，投标人须保证承保设备的运行质量及图像质量达到国家标准和厂家软件检测标准，按照厂家标准定期进行调校/校正（不在保修范围内的部件造成质量不达标除外）, 保证以上设备能通过省、市有关质监部门的检测，须配合采购人完成相关检测。

10、远程服务：提供远程连接功能，用于远程故障解决、远程球管监测等（提供软件证书、软件截图等证明材料。

（二）其他要求：

1、投标人在全国范围内应具有本项目维保设备相同机型的全保在保合同不少于3份（已签订的且在保内），应提供在保期内的合同复印件或中标通知书作为证明资料，原件现场备查。

2、投标人应具有本项目维保对象机型的设备移机案例不少于三个，提供合同复印件和工单作为证明资料。

3、投标人须保证备件的正规来源及一致性，配件库有核心部件（球管或探测器）的储备，应标时提供发票或报关单复印件。

4、投标人应在国内有不少于2000平米备件库且配备有保税仓库，确保7×24小时零备件供应，须提供相关证明（房产证明或租赁合同复印件）。

5、投标人应具有飞利浦DSA设备专业维修工具， 包含地阻测试仪、剂量检测仪、图像质量测试工具等，并提供工具清单、工具图片及第三方机构出具的有效的维修工具检测报告。

6、投标人具有有效期内的ISO9001质量管理认证体系证书、ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书，ISO27001信息安全管理体系认证证书（提供证书复印件）。

7、投标人须具备专业的服务团队，拟派的全职工程师有飞利浦厂家培训证书不少于三名，提供厂家培训证书复印件及工程师近三个月社保证明）。