设备名称：病人监护仪（配双通道有创血压）

设备编号：NYZBB-SBK-2025008

数    量：4台

性 能 配 置 要 求

一、物理指标

1.一体化多参数监护仪，彩色显示屏≥10英寸，分辨率不低于1280*800，支持同屏显示10道波形以同时观察丰富的信息。

2.电容触摸屏设计，显示屏可视角≥170 度。

3.具备心电、呼吸、无创血压、有创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能。

4.配有≥ 1 块锂电池，为加大续航能力，后期可配置双电池。

5.支持待机模式、夜间模式、演示模式、插管模式、隐私模式

二、性能特点

1.具有多导心电监护算法，同步分析至少 2 通道心电波形，能够良好抗干扰。

2.可设置智能导联脱落功能，如果当前所选导联无法检测心电信号，监护仪自动切换相应的导联作为计算导联。

- 3.支持不少于27种实时心律失常分析，提供说明书或及官方彩页等证明材料。

4.支持显示ECG信号质量指数，指示10个不同级别的心率信号强度。

5.支持≥2种NIBP测量算法，最快测量时间不超过20秒。

6.支持连续无创血压功能，实时无创监测病人血压，而非NIBP的连续测量模式。

7.无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值。

8.实时监测弱灌注指数（PI），测量范围0-20%。

9.血氧探头光强五级别显示，可帮助临床快速判断探头光衰程度，提供说明书或及官方彩页等证明材料。

10.要求与使用科室原中央监护系统兼容(原中央监护系统品牌:理邦)，方便医护工作人员科学使用统一管理。

设备名称：心脑血管及主动脉功能检测仪

设备编号：NYZBB-SBK-2025010

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1、检测方式：采用感受器压力法；配备动态误差监控系统软件，能够保证检测数据的重复性；具有可自动进行动脉硬化和中心动脉压结果分析的分析软件，检测完成后自动生成检测报告

2、与临床科研配套功能，检索或者输出结果时，可对其进行多重分类，允许以Excel表格输出，方便临床科研后期数据统计与整理

3、中心动脉压及心脏功能检测必须通过颈动脉波形测定并且能在30秒内完成

4、主要技术参数：

主动脉脉搏波速度（cf-PWV颈股动脉），上肢动脉cr-pwv，中心动脉收缩压cSBP、中心动脉舒张压cDBP、中心动脉脉压cPP，中心动脉增强指数(AIx) （通过颈动脉波形检测），增强血压AP，射血时间LVET，心内膜下心肌活力率（SEVR），等容期收缩指标（Max dp/dt），主动脉硬化情况年龄曲线等。

配置清单至少包含：

1、数据采集装置（主机）1台

2、直径15mm（颈动脉）压力传感器1个

3、直径15mm（股动脉）压力传感器1个

4、直径15mm（桡动脉）压力传感器1个

5、颈动脉压力传感器支持装置1个

6、桡动脉压力传感器支持装置1个

7、设备程序软件1套

8、操作手册1本

9、≥21寸显示器1台

10、打印机1台

设备名称：超声经颅多普勒血流分析仪

设备编号：NYZBB-SBK-2025011

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1、主要技术规格及系统参数

1.1、频谱分辨率至少包括：64点、128点、256点、512点、1024点、2048点；

1.2、取样容积≥1-20 mm连续可调；

1.3、至少能检测以下参数：Vs、Vm、Vd、PI、RI、S/D、HR、a、频宽指数（SBI）、狭窄指数（STI）、短暂高强度信号（HITS）、热指数（TI）；

1.4流速测量范围：1.6MHz探头在50mm深度时最大流速测量≧760cm/s；

1.5、增益范围：至少1～60dB可调；

1.6、主机内置≧15英寸触摸屏显示器；

1.7、电池：主机内置大容量电池，方便断电及外出检查。

2 、软件功能

2.1、同时工作通道数：至少支持单通道、双通道；

2.2、常规检测模式下， 单个探头能够支持同步显示的多普勒频谱图≥9个，同时多深度间隔可设置，各频谱既可单独调节深度又可联动调节深度；

2.3、多深度动态M波功能至少包括：可视取样容积宽度、深度，全深度内血流的流向、强度、深度信息同时显示；

2.4、异常血流提醒功能至少有：颜色提醒、闪烁提醒、语音播报提醒；

2.5、具备辅助规范化检测动脉功能，图像化显示≧41支血管的多维度参考依据（解剖位置、深度范围、探头角度等）；

2.6、具备侧支循环辅助引导模式，实时辅助引导的侧支循环通路≧25条，图像化、文字化引导流程、路径，提高评估效率及准确性；

2.7、教学培训：软件内置专家教学视频，内容涵盖常规检测及脑循环监测；

2.8、自动优化：深度、标尺、增益、基线、降噪一键无线遥控控制，快速获得理想频谱；

2.9、数据管理：数据导入及导出、数据检索、数据分类统计等；

配置要求至少包括：

主机（含系统软件）	1台

多普勒超声探头	1把	1.6M探头

多普勒超声探头	1把	4M探头

多普勒超声探头	2把	2M探头

台车	1台

遥控器	1个

电池	1组

打印机	1台

无线键鼠套件	1套

主机旋转支架铝材组件	1套