设备名称：遥测监护仪

设备编号：NYZBB-SBK-2025009

数    量：18台

性 能 配 置 要 求

  - 主机为一体集成化设备。支持心电、呼吸、血氧、脉率、血压在同一台设备下监测，重量＜260g，标配挂包，便于病人随身携带；

  - 防水防尘等级符合IP67要求。

  - 满足1.5米跌落测试要求。

  - 显示屏幕尺寸≥3.5英寸，分辨率不小于480*320，且支持触摸屏，提供说明书或及官方彩页等证明材料。

  - 具有自动息屏功能，支持用户自定义时间，在无操作时进入具低功耗模式。

  - 提供3/5导心电监护，支持升级6/12导心电监护。

  - 具有多导心电监护算法，良好的抗干扰性能。

  - 支持升级连续无创血压测量，可以实现无创血压的每搏监测。

  - 具备电池充电站，方便临床进行统一的电池管理。

  - 具有一键实现呼叫护士功能，支持对病人远程监护，并具呼叫病人功能，保证监护安全。

  - 要求与使用科室原中央监护系统兼容(原中央监护系统品牌:理邦)，方便医护工作人员科学使用统一管理。

  - 设备使用年限≥10年

设备名称：-86℃超低温保存箱

设备编号：NYZBB-SBK-2025012

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

一、技术参数

1、总有效容积：≥480L

2、内门数量：≥4

3、测试孔：≥2个

4、发泡箱体保温层：≥130mm

5、电压要求/频率：220V/50HZ

6、温度范围≥-40～-86 ℃

7、输入功率：稳定运行1000W

二、仪器特点

1、采用HC制冷剂双级复叠制冷系统，25℃环温时耗电量小于13 kWh/24h。

2、微电脑控制，控温精度0.1℃，显示精度1℃。

3、显示：LED显示屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压等。

4、稳定运行噪音＜49分贝。

5、设定温度至少可在-10～-86℃范围调节，20点测试箱内温度均匀度±5℃。

6、故障报警功能至少包括高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温过高报警、断电报警、开门报警、电池电量低报警。

7、至少有两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警

8、保护功能至少包含开机延时保护、密码保护、压机延时保护、压机高温保护、过电流保护）

9、具有内置5V冷链供电系统。

10、具有医疗器械注册证。