设备名称：脊柱内镜手术器械1批

设备编号：NYZBB-SBK-2025016

数    量：一批

性 能 配 置 要 求

一、总体要求：

1、医用椎间孔镜手术器械均可高温高压消毒和重复使用。

2、器械注册证应包含“椎间孔镜手术器械”字样

二、医用椎间孔镜手术器械参数

（详情见下表）

| 序号 | 标的名称 | 需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 神经拉钩 | 内窥镜下使用神经拉钩，直径2.5mm～3.5mm，前端L型，工作长度≥300mm； | 2 | 支 |
| 2 | 神经剥离器 | 内窥镜下使用神经剥离器，直径2.5mm～3.5mm，前端剥离或直型，工作长度≥320mm | 1 | 支 |
| 3 | 髓核钳 | 内窥镜下使用的带角度勺型髓核钳，直径≥2.5mm，钳口上翘角度为0°，长度≥320mm。适合目前plus内镜使用。 | 1 | 把 |
| 4 | 髓核钳 | 内窥镜下使用的带角度勺型髓核钳1把，直径≥2.5mm，钳口上翘角度为≥45°，长度≥320mm。适合目前小通道内镜使用。 | 1 | 把 |
| 5 | 弹簧钳 | 内窥镜下使用的弹簧钳，直径2.5mm，钳口上翘角度≥45°，可提供上下开口，螺旋弹簧活动关节长度≥2.5mm，长度≥320mm。适合目前plus内镜使用。 | 1 | 把 |
| 6 | 咬骨钳 | 内窥镜下使用的咬骨钳，直径≤3.5mm，长度≥350mm，钳口前端为40°-45°，可360°旋转，配备一把可拆卸通用手柄。适合目前小通道内镜使用。 | 1 | 把 |
| 7 | 髓核咬剪钳 | 内窥镜下使用的髓核咬剪钳，直径2.5mm，长度≥320mm。15°。适合目前plus内镜使用。 | 1 | 把 |
| 8 | 髓核咬剪钳 | 内窥镜下使用的髓核咬剪钳，直径2.5mm，长度≥320mm。15°。适合目前小通道内镜使用。 | 1 | 把 |

设备名称：振荡排痰机

设备编号：NYZBB-SBK-2025017

数    量：5台

性 能 配 置 要 求

一、适用范围：适用于通过振动叩击改善患者肺部血液循环状况，协助排出呼吸

道分泌物。

- 二、结构及组成：至少由主机、充气气囊（排痰背心）、导气软管、血氧探头（含血氧测量模块）组成。

- 三、性能参数：

- 3.1 ≥5寸高清彩屏显示，触感按键，电源开关设计；

- 3.2 频率调节范围为至少1-22Hz连续可调，步距为1Hz，误差：±2Hz；

- 3.3 压力调节范围：至少1-35mmHg（0.13-4.66kpa）连续可调，步距为1mmHg，误差±1.5mmHg，时间范围≥ 1-99min，步距为1min，连续可调，常规治疗时间为10min；

- 3.4 治疗模式：手动模式，自动模式≥4种，自定义模式≥2种；

- 3.5 自动模式至少包括成人模式（频率15Hz，压力16mmhg）、儿童模式（频率12Hz,压力14mmhg）、老人模式（频率12Hz，压力16mmhg）、重症模式（频率10Hz，压力14mmhg），常规治疗时间为10min；

- 3.6 自定义模式：可依据临床治疗需求，设定临床常用治疗频率、压力及治疗时间，并自动储存，下次开机选择自定义可按参数直接治疗，方便临床工作；

- 3.7 梯度功能：设备屏幕至少可显示预设频率压力参数和运行中频率压力参数两种，需提供截图证明，设备运行后使用梯形工作方式，设备运行后1s—60s时间内达到预设参数，运行过程中实时显示当前治疗参数，让患者能够很好的适应治疗参数；

- 3.8 频率输出准确性：频率最小值、中间值、最大值输出与设置值的误差不超过±20%或±2Hz；

- 3.9 设备具备泄压功能：在泄压启动后，充气气囊压力在10s内从最大压力

- 下降到0.2kPa；

- 3.10产品有效期≥10年（需提供设备铭牌），设备正常工作噪音实测≤50db（需提供检验报告）；

- 四、配置至少包括：

- 主机              1台

- 推车              1台

- 充气背心          3件

- 简易半胸充气胸带  3条