设备名称：眼科光学生物测量仪

设备编号：NYZBB-SBK-2025023

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

一、主要功能：

1.一次采集 至少可获得眼轴长AL、角膜曲率半径K1/K2、角膜厚度CT、前房深度AD、晶状体厚度LT、瞳孔直径PD、白到白距离WTW、角膜散光轴等多项参数。

2.非接触式，微自动对焦，主机和电脑一体化的设计，高清触摸显示屏。

二、主要技术指标

1.采用850nm波长的光源，低相干干涉测量法。

2.眼轴长(AXL)测量范围≥ 12.0 mm – 38.0mm

3.眼轴长测量精度：±25um,显示精度： 0.001mm

4.角膜曲率半径K1/K2测量范围≥4.7mm-11.5mm

5.角膜曲率半径测量精度：±10um,显示精度：0.01mm

6.角膜散光轴测量范围：1 º-180 º

7.角膜散光轴测量精度：±9 º，显示精度：1 º

8角膜厚度测量范围：300um-800um

9.角膜厚度测量精度：±2um，显示精度：1um

10.前房深度测量范围：1.5mm-6.5mm

11.前房深度测量精度：±20um，显示精度：0.01mm

12.晶状体厚度测量范围：0.5mm-7.0mm

13.晶状体厚度测量精度：±50um，显示精度：0.01mm

14.瞳孔直径PD测量范围≥1.8mm-13.6mm

15.瞳孔直径测量精度：±0.3mm，显示精度：0.01mm

16.白到白距离WTW测量范围≥6-17mm

17.白到白距离测量精度：±0.2mm, 显示精度：0.01mm

18．具有固视功能

19.需具有动画音频固视机制（需提供注册证附件证明文件）

20.需具有微自动功能（需提供注册证附件证明文件）

- 21.需具有多角度眼轴测量功能

22.可打印A4报告

23.屏幕尺寸≥9寸触摸屏