设备名称：双极电切镜及附件

设备编号：NYZBB-SBK-2025045

数    量：1套

性 能 配 置 要 求

- 内窥镜镜体全部采用不锈钢管；

- 窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥；

- 采用柱状透镜技术，图像清晰、视场明亮；

- 带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；

- 使用30°内窥镜，更加方便，视野更广；

- 镜头采用耐高温高强度陶瓷固定；

- 不锈钢水阀彻底根除水阀维护繁琐，易损坏的弊病；

- 外鞘保持静止时，内鞘、操作器、内窥镜和手术电极可360°旋转，可持续灌流；

- 电极、操作器、窥镜至少可与史托斯同类产品互换使用。

10.技术参数：

a.镜体外径：Ø4mm           镜体长度：302mm

b.视向角：30°             视场角：65°

c.角分辨力：2.97C/（°）   3mm≤有效景深≤50mm（范围值≥47mm）

d.目镜罩外径：Ø32mm

e.光缆接头外径：Ø10mm

f.最大插入部外径： Ø8.8mm            工作长度：≥179.5mm

g.手术电极行程：＞22mm               手术电极规格：Ø4mm

h.光缆：配有转换接头至少可与狼牌、史托斯、沈大光源连接

i.光缆接头至少可与史托斯、奥林巴斯、狼牌、光缆连接

j.与医用电气设备互连使用的安全要求应全项符合GB9706.1、GB9706.19的要求。

配置清单至少包括：

1.30度内窥镜镜头           1条

2.外鞘套 26FR              1个

3.内鞘套及闭孔器 24FR      1个

4.操作器                   1个

5.冲洗接头                 1个

6.吸引器                   1个