设备名称：纤维输尿管肾镜

设备编号：NYZBB-SBK-2025046

数    量：2套

性 能 配 置 要 求

- 视场角≥80°

- 视向角0°

- 320mm＞工作长度＞310mm

- 插入最大部分宽度≤4.7mm，器械通道最小宽度≥2.0mm

- 有效景深范围≥10mm

- 镜管插入头部直径 8.5/11.5Fr，器械通道至少可容纳1x6Fr、2x4Fr两个规格辅助器械，至少支持高温高压消毒方式和低温等离子消毒方式。

- 一体化镜桥，激光焊接密封，保证密封性。

- 蓝宝石镜头，镜内采用传像束，可承受术中操作范围的弯曲需求

- 双水阀大通道结构，双重阻水设计

- ≥30000高清像素，图像清晰无死点

- 前端设计圆滑，易通过输尿管口，防止损伤组织

- 导光束至少可适配狼牌、奥林巴斯、史托斯等品牌

- 内窥镜手柄，基于人体工程学的立体把手设计，方便使用者操作。

配置清单至少包括：

- 1、纤维输尿管肾镜          1条

- 2、硅胶帽（10个/包）      1包

3、薄膜阀（10个/包）      1包