设备名称：纤维输尿管肾镜（成人常规款）

设备编号：NYZBB-SBK-2025047

数    量：1套

性 能 配 置 要 求

- 视场角≥80°

- 视向角0°

- 工作长度430mm

镜头端插入最大部分宽度≤4.6mm，器械通道宽度≥1.78mm

- 有效景深范围≥10mm

- 镜管插入头部直径 8/9.8Fr，器械通道至少可容纳1x5Fr、2x3Fr两个规格辅助器械，至少支持高温高压消毒方式和低温等离子消毒方式。

- 一体化镜桥，激光焊接密封，保证密封性。

- 蓝宝石镜头。

- 双水阀大通道结构，双重阻水设计

- ≥30000高清像素，图像清晰无死点

- 前端设计圆滑，易通过输尿管口，防止损伤组织

- 导光束至少可适配狼牌、奥林巴斯、史托斯等品牌

- 内窥镜手柄，基于人体工程学的立体把手设计，方便使用者操作。

配置清单至少包括：

- 纤维输尿管肾镜         1条

- 硅胶帽（10个/包）      1包

- 薄膜阀（10个/包）      1包