项目名称：医用X射线防护用具

项目编号：NYZBB-SBK-2025048

数    量：5套

性 能 配 置 要 求

一、铅衣参数

品名：X射线防护服（分体半袖款式，袖长可根据临床要求定制）

规格：分男、女款且每种款式具有至少20余个尺寸供临床选择，可提供详细尺码表供临床选择，尺码表上需详细标注每个尺码的上衣长度、下裙长度、胸围、肩宽、腰围、臀围等，同时支持量身定制，让衣服更加合身。

铅当量：正面≥0.5 mmPb，后面≥0.25mmPb，袖≥0.25mmPb。（需要提供检测报告）

铅衣重量：全套铅衣重量（含铅衣围脖）在6-8KG之间。

面料：

1、采用聚酰胺印花面料。

2、内衬和表面材料均有双面防水涂层，具有双面防水功能，耐汗防止汗渍侵蚀核心防护材料。面料防水指数≥1800，表面抗沾湿性≥4级

3、表面材料耐磨。

铅衣要求：

1、要求采用不含铅的复合材料组合而成，分布均匀，能够有效屏蔽弥漫性散射线，防护严。

2、内部防护材料用4层0.125铅当量材料叠加设计。

3、有符合国家药监局强制执行标准YY0318-2000的检测报告。

4、有符合国家职业卫生标准GBZ130-2020中核心材料性能要求的检测报告。

5、衣服重叠设计，使胸前部位的铅当量≥0.50mmPb。

6、人体工程学设计，裙子后背有松紧，双层腰带护腰设计，不脱落。

7、肩部带有衬垫，并能在无人协助的情况下，方便穿上和脱下。

8、支持量身定制，医院、科室和名字刺绣。铅衣可以量身定制大小。

9、每套铅衣带产品追溯，能够记录产品的参数、生产日期、质检人、出厂日期等。

卡扣组：卡扣对接精准，结合度紧密，链接牢固，不易脱扣。

魔术贴毛刺：粘合强度高，粘合力度大。

包边条：包边条材料经久耐用，结实耐磨。与衣服边角吻合严密，不漏针跑边。

二、铅围领

品名：铅围领

规格：异型，可根据要求定制。

铅当量：0.5 mmPb。

产品要求：围脖针眼处双层防护，防止针眼处漏射线，甲状腺部位双层防护铅当量可达0.5mmPb，防护严密。

其他技术参数参考X射线防护服。