项目名称：生物刺激反馈仪

项目编号：NYZBB-SBK-2025053

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1．注册适用范围为用于盆底功能障碍的治疗，需提供产品注册证。

2．具有CFDA和CE认证。

3．生产企业需通过ISO-9001和ISO-13485质量体系认证。

硬件参数：

1．至少具有两个生物反馈通道。

2．肌电信号测量范围≥1-1500μV。

3．肌电信号分辨率≤0.5μV，差模输入阻抗≥8 MΩ。（需提供检测报告）

4．标配有压力气囊，主机内置气泵和压力传感器，基础气压≥50mmHg，压力测量范围 ≥10-105mmHg，测量分辨率≤1mmHg。（需提供检测报告）

5．可配置脚踏开关，脚踏开关的启动力范围≥10-50N。

6．具有联网功能模块，支持护士工作站、医生工作站、同类设备以及服务器联网。

7．一体化设计，刺激反馈主机内置于工作站推车机箱内，抗电磁干扰良好。

软件参数：

1．具有肌电评估和压力评估两种盆底肌肉功能评估方式，压力评估指标至少包括静息压、最大收缩压和持续收缩压，并可对压力评估结果进行打分。（提供证明文件并加盖厂家公章）

2．预设至少五种肌肉功能评估方案，包括压力筛查方案和咳嗽反射评估方案，且评估模板可手动隐藏。

3．盆底肌肉功能评估项目至少包括盆底肌肉静息肌张力和稳定性、快肌肌力、快肌收缩时间和放松时间、慢肌肌力和稳定性、慢肌耐力。

4．肌电评估报告具有盆底肌和腹肌双肌电图，且显示反映腹肌异常收缩的指标，并可自定义报告简要说明和治疗建议，支持个性化自动解读评估报告。

5．具有咳嗽反射评估方案，可检测不同咳嗽状态下盆底肌肉的反应能力，评估时间≤60秒，并自动生成评估报告，评估指标包括起始收缩潜伏时间和最大值等。（提供证明文件并加盖厂家公章）

6．具有标准盆底肌区分训练模块，可通过刺激反馈和多媒体动画反馈监测盆底肌和协同肌的运动状态，帮助快速区分盆底肌和协同肌。

7．盆底肌肉功能评估报告具有肌电时域报告和肌电频域报告两种数据分析报告，频域报告指标至少包括平均功能频率和中值频率。

8．全程语音提示，支持包括英文、法文等多语言播放，可定制个性化语音包。

9．具有盆底电子病历系统，且疾病术语可自行添加和编辑。

10．内置叫号功能、预约功能和邮件发送功能，可进行诊疗叫号、数据邮件发送以及诊疗预约等，且可手动设置软件开机自动启动功能。（提供证明文件并加盖厂家公章）

11．设备需登录使用，可对使用者进行管理，包括新增、删除等操作，同时，也可对使用者的操作权限进行设置，包括病历修改、删除等操作。

12．数据管理模块至少包括工作量统计、数据回顾和趋势分析等，可实现多个条件联合检索，并支持多种图表形式显示，包括线图、直方图和饼图。

主要配置至少包括

- 生物刺激反馈仪主机

- 生物刺激反馈仪工作站台车

- 生物刺激反馈仪软件

- 打印机

- 台车篮子

- 阴道压力探头、阴道电极、电极片