设备名称：纤细马达、纤细手柄一套

设备编号：NYZBB-SBK-2025042

数    量：1套

性 能 配 置 要 求

- 本次采购货物必须适配本院现有的NSK电动式骨手术器械（P200-CU-100），满足手术实际需求。

二、设备参数

1、纤细马达

1.1、高速无炭刷电动马达，可高速瞬停，最高转速≥80000转/分；

1.2、正反转功能自由切换；低噪音；正反转功能自由切换；

1.3、防水全封闭设计，可进入自动清洗机进行清洗，可冲洗，可高温高压灭菌。

2、纤细手柄

2.1、最大转速≥80000转/分，操作直径≤3.3mm；操作长度≥100.8mm；手柄前端端口成收束形，防止术中水介质回流。

2.2、手柄可浸泡，进清洗机清洗；

2.3、可高温高压灭菌；

2.4、快速拆装，无需工具。

三、配置清单至少包括：

1	纤细马达	             1件

2	纤细手柄	             1件

3	粗金刚砂磨头	       2支

4	火柴形金刚砂磨头	    2支

5	注油工具	             1套

6	消毒盒	             1个

设备名称：双极电切镜及附件

设备编号：NYZBB-SBK-2025045

数    量：1套

性 能 配 置 要 求

- 内窥镜镜体全部采用不锈钢管；

- 窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥；

- 采用柱状透镜技术，图像清晰、视场明亮；

- 带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；

- 使用30°内窥镜，更加方便，视野更广；

- 镜头采用耐高温高强度陶瓷固定；

- 不锈钢水阀彻底根除水阀维护繁琐，易损坏的弊病；

- 外鞘保持静止时，内鞘、操作器、内窥镜和手术电极可360°旋转，可持续灌流；

- 电极、操作器、窥镜至少可与史托斯同类产品互换使用。

10.技术参数：

a.镜体外径：Ø4mm           镜体长度：302mm

b.视向角：30°             视场角：65°

c.角分辨力：2.97C/（°）   3mm≤有效景深≤50mm（范围值≥47mm）

d.目镜罩外径：Ø32mm

e.光缆接头外径：Ø10mm

f.最大插入部外径： Ø8.8mm            工作长度：≥179.5mm

g.手术电极行程：＞22mm               手术电极规格：Ø4mm

h.光缆：配有转换接头至少可与狼牌、史托斯、沈大光源连接

i.光缆接头至少可与史托斯、奥林巴斯、狼牌、光缆连接

j.与医用电气设备互连使用的安全要求应全项符合GB9706.1、GB9706.19的要求。

配置清单至少包括：

- 1.30度内窥镜镜头           1条

- 2.外鞘套 26FR              1个

- 3.内鞘套及闭孔器 24FR      1个

- 4.操作器                   1个

- 5.冲洗接头                 1个

6.吸引器                   1个

设备名称：纤维输尿管肾镜

设备编号：NYZBB-SBK-2025046

数    量：2套

性 能 配 置 要 求

- 视场角≥80°

- 视向角0°

- 320mm＞工作长度＞310mm

- 插入最大部分宽度≤4.7mm，器械通道最小宽度≥2.0mm

- 有效景深范围≥10mm

- 镜管插入头部直径 8.5/11.5Fr，器械通道至少可容纳1x6Fr、2x4Fr两个规格辅助器械，至少支持高温高压消毒方式和低温等离子消毒方式。

- 一体化镜桥，激光焊接密封，保证密封性。

- 蓝宝石镜头，镜内采用传像束，可承受术中操作范围的弯曲需求

- 双水阀大通道结构，双重阻水设计

- ≥30000高清像素，图像清晰无死点

- 前端设计圆滑，易通过输尿管口，防止损伤组织

- 导光束至少可适配狼牌、奥林巴斯、史托斯等品牌

- 内窥镜手柄，基于人体工程学的立体把手设计，方便使用者操作。

配置清单至少包括：

- 1、纤维输尿管肾镜          1条

- 2、硅胶帽（10个/包）      1包

3、薄膜阀（10个/包）      1包

设备名称：医用X射线防护用具

设备编号：NYZBB-SBK-2025048

数    量：5套

性 能 配 置 要 求

一、铅衣参数

品名：X射线防护服（分体半袖款式，袖长可根据临床要求定制）

规格：分男、女款且每种款式具有至少20余个尺寸供临床选择，可提供详细尺码表供临床选择，尺码表上需详细标注每个尺码的上衣长度、下裙长度、胸围、肩宽、腰围、臀围等，同时支持量身定制，让衣服更加合身。

铅当量：正面≥0.5 mmPb，后面≥0.25mmPb，袖≥0.25mmPb。（需要提供检测报告）

铅衣重量：全套铅衣重量（含铅衣围脖）在6-8KG之间。

面料：

1、采用聚酰胺印花面料。

2、内衬和表面材料均有双面防水涂层，具有双面防水功能，耐汗防止汗渍侵蚀核心防护材料。面料防水指数≥1800，表面抗沾湿性≥4级

3、表面材料耐磨。

铅衣要求：

1、要求采用不含铅的复合材料组合而成，分布均匀，能够有效屏蔽弥漫性散射线，防护严。

2、内部防护材料用4层0.125铅当量材料叠加设计。

3、有符合国家药监局强制执行标准YY0318-2000的检测报告。

4、有符合国家职业卫生标准GBZ130-2020中核心材料性能要求的检测报告。

5、衣服重叠设计，使胸前部位的铅当量≥0.50mmPb。

6、人体工程学设计，裙子后背有松紧，双层腰带护腰设计，不脱落。

7、肩部带有衬垫，并能在无人协助的情况下，方便穿上和脱下。

8、支持量身定制，医院、科室和名字刺绣。铅衣可以量身定制大小。

9、每套铅衣带产品追溯，能够记录产品的参数、生产日期、质检人、出厂日期等。

卡扣组：卡扣对接精准，结合度紧密，链接牢固，不易脱扣。

魔术贴毛刺：粘合强度高，粘合力度大。

包边条：包边条材料经久耐用，结实耐磨。与衣服边角吻合严密，不漏针跑边。

二、铅围领

品名：铅围领

规格：异型，可根据要求定制。

铅当量：0.5 mmPb。

产品要求：围脖针眼处双层防护，防止针眼处漏射线，甲状腺部位双层防护铅当量可达0.5mmPb，防护严密。

其他技术参数参考X射线防护服。