项目名称：呼吸神经肌肉刺激仪

项目编号：NYZBB-SBK-2025062

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

- 1.功能描述

本产品对呼吸神经肌肉和咽部神经肌肉进行电刺激。呼吸神经肌肉电刺激功能适用于慢性阻塞性肺疾病稳定期的康复呼吸辅助治疗；咽部神经肌肉电刺激功能对咽部收缩肌群进行电刺激，用于改善咽部肌肉收缩功能。

2.主要技术参数

2.1呼吸神经肌肉电刺激功能

2.1.1治疗时间调节范围：1min-60min，增量1min

2.1.2呼吸频率调节范围：5次/min-40次/min，增量1次/min

2.1.3吸气时间调节范围：0.7s-5s，增量0.1s

2.1.4刺激时间调节范围：0.7s-2s，增量0.1s

2.1.5脉冲频率调节范围：20Hz-100Hz，增量5Hz

2.1.6电流幅度调节幅度：0-199档，6个通道可以同时或分组调节电流强度，也可以独立调节电流强度。

2.1.7脉冲宽度膈肌通道刺激波形为双向不对称波，正向脉冲宽度t1：0.3ms，负向脉冲宽度t2：0.65ms；腹肌通道刺激波形为双向对称波，正向和负向脉冲宽度均为0.3ms。

2.1.8刺激通道膈肌治疗含有2个治疗通道；腹肌治疗含有4个治疗通道。

2.1.9指示灯提示膈肌通道刺激时，通道1、2有刺激电流输出时对应指示灯亮；腹肌通道刺激时，通道3、4、5、6有刺激电流输出时对应指示灯亮。

2.2咽部神经肌肉电刺激功能

2.2.1电流强度调节范围：0-25mA（0-50档）可调。

2.2.2脉冲宽度刺激波形为双向对称波，正、负向脉冲宽度均为300μs，中间间隔≤100μs。

2.2.3脉冲频率≤80Hz。

2.2.4周期运行时间5-60s，停止时间1-59秒。

2.2.5上升/下降时间≤2s。

2.2.6治疗时间调节范围1-60分钟。

2.3其他功能

2.3.1点击通道上的开关，可单独对某个通道启用或关闭。

2.3.2声音提示在结束治疗时，设备会有提示音；在治疗过程中，刺激电极脱落时，设备会有提示音。

2.3.3设备工作电压：DC14V-DC16.8V。

2.3.4内置电池6700mA，DC14.8V.

2.3.5电池续航电池充满电后连续工作时间不小于4小时。

2.3.6配置不小于10寸彩色触摸液晶屏。

3.配置清单至少包括：

神经和肌肉刺激仪主机1台

电源适配器1个

电极线4套

电极片7对

合格证1张

移动台车1台