项目名称：中央监护系统（一拖四）

项目编号：NYZBB-SBK-2025066

数    量：1套

性 能 配 置 要 求

中央站：

- 1.中心监护系统支持中央站, 工作站, 浏览站, 远程查询系统等多种产品形态互连,满足科室在护士站，医生办公室，会议室和科室外进行病人监护信息的集中查看。

- 2.中央站提供其他产品形态访问中央站的权限设置，且提供单个床位是否允许外部进行访问的设置

- 3.中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式

- 4.中心监护系统可支持来自监护仪端监测ECG， ST, QT/QTc， RESP， SPO2，PR，TEMP，NIBP，IBP，CO2，AG，EEG，NMT等参数的显示和数据存储。

- 5.支持设备集成床旁呼吸机设备的参数监测显示

- 6.配置磁盘阵列，保证磁盘数据的稳定性和安全性

- 7.中心监护系统支持24英寸以上液晶双显示器屏幕显示，1280×1024高分辨率彩色液晶显示

- 8.可同时集中监护多达64个病人，单个屏幕可支持16个病人的同时集中监护。

- 9.支持多达4个显示屏显示，满足科室不同病床数量的集中监护需要

- 10.多床观察时每床支持5个参数、4道波形的观察，支持大字体显示

- 11.多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等

- 12.支持重点观察某床病人，双屏和多屏时可支持固定一个辅助屏显示重点单床观察

- 13.重点观察床支持多达11道波形显示

- 14.重点观察床支持多导心电、呼吸氧合图、动态短趋势、NIBP列表等多种视图显示，适用不同科室的观察习惯

- 15.提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后32秒的波形

- 16.支持系统报警声音关闭功能

- 17.提供全床位最近24h的报警事件浏览功能

- 18.支持至少240小时长趋势回顾和4小时短趋势回顾，至少240小时全息波形回顾，至少720条报警事件回顾，至少720条12导分析报告回顾，至少240小时的ST片段回顾，至少720条C.O. 测量结果回顾，至少100条呼吸氧合事件回顾

- 19.支持至少2万个历史病人数据存储与回顾

- 20.支持至少75条药物计算结果回顾，至少100条血液动力学计算结果回顾，至少100条氧合计算结果回顾，至少100条通气计算结果回顾，至少100条肾功能计算结果回顾

- 21.支持过去24小时病人心律失常事件统计功能，包括最大心率，最小心率，平均心率和各个心律失常种类数量的统计和报告输出。

- 22.支持热敏记录仪及激光打印机输出病人报告

- 23.支持报警报告、波形报告、趋势报告等

- 24.可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置，解除病人，进行standby

- 25.支持远程控制床旁监护仪报警暂停、报警复位，设置报警开关、报警级别、报警上下限等。

- 26.支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔；

- 27.支持远程控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式

- 28.可升级手机查看功能，在手机上查看监护信息

- 29.支持连接监护仪、遥测、呼吸机、除颤仪、输注泵、麻醉机、超声等设备，并且在中央站实时显示连接设备界面以及病人信息

- 遥测监护仪

- 整机要求

- 1、遥测发射盒重量不超过170克（含电池）。

- 2、遥测发射盒尺寸不超过99 x 60 x 24  mm 。遥测发射盒采用彩色屏，屏幕尺寸≥1.5英寸，屏幕分辨率≥240 x 240像素。屏幕可同时显示至少2个参数和1道波形。遥测发射盒采用彩色屏，屏幕尺寸≥1.5英寸，屏幕分辨率≥240 x 240像素。屏幕可同时显示至少2个参数和1道波形。

- 3、遥测发射盒防水等级符合IPX7要求，抗跌落测试通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF（包括ECG、SpO2）。

- 监测参数

- 1、配备心电监护，提供HR，ST，PVC测量值,血氧监测，提供SpO2，PR测量值。

- 2、支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。

- 3、提供3/5导心电监护,心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿15 – 350 bpm。

- 4、 心电滤波模式提供监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz）, 运动模式（1~20 Hz）。

- 5、提供ST段分析，提供ST值，和每个ST的模板。

- 6、提供ST图像化显示界面，可以快速查看ST值的变化。

- 7、提供单个，多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

- 8、具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

- 9、支持房颤及室上性心律失常分析功能，支持≥27种实时心律失常分析。

- 10、可显示弱灌注指数（PI）。

- 系统功能

- 1、遥测发射盒有三个硬按键：开关机/关屏，护士呼叫和主界面键。

- 2、遥测发射盒主界面上能够显示病人信息。

- 3、支持设备实时定位和设备历史位置追踪功能。

- 4、支持给患者发送消息。

- 5、采用3节AA电池供电，全新3节AA电池，工作时间不小于110h。

- 6、采用608M WMTS无线网络传输技术，实现遥测数据的传输。