项目名称：心电监护

项目编号：NYZBB-SBK-2025067

数    量：4台

性 能 配 置 要 求

一、整机要求：

- 1.一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动；≥10英寸彩色电容触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高。

- 2.显示屏可支持亮度自动调节功能，支持≥8通道波形显示。

- 3.屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

- 4.可支持遥控器无线远程操作监护仪。

- 5.内置高性能锂电池，工作时间≥6小时，采用插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

- 6.安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

- 7.监护仪清洁维护支持的清洁剂≥49种。

- 8.监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。

- 9.监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

- 10.监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

- 11.防水等级≥IPX2。

- 12.整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。

二、监测参数：

- 1.配置3/5导心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和双通道体温参数监测，可支持升级有创血压监测、主流二氧化碳监测、旁流二氧化碳监测、微流二氧化碳监测、心排量监测。且旁流呼吸末二氧化碳监测采样可选择120ml/min；90ml/min；70ml/min三种速率。

- 2.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

- 3.心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。

- 4.心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力≥105db。

- 5.心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

- 6.提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

- 7.支持≥25种心律失常分析,包括房颤分析。

- 8.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

- 9.支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

- 10.提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

- 11.支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

- 12.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿；无创血压提供手动，自动，连续，序列自己整点5种测量模式，并提供动态血压分析，可以直观地了解病人在24小时内的血压变化和分布情况。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

- 13.提供辅助静脉穿刺功能。

- 14.提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

- 15.心电波形除颤恢复时间＜5秒，呼吸波形、无创血压波形、有创血压波形、血氧饱和度波形除颤恢复时间＜15秒。

三、系统功能：

- 1.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。

- 2.支持药物计算，血流动力学计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。

- 3.具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

- 4.支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾；≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值；≥1000组NIBP测量结果；≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾；支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能；支持≥48小时呼吸氧合事件回顾。

- 5.支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

- 6.支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

- 7.支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式，待机模式，插管模式。

- 8.可升级临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警。

- 9.提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

- 10.提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

- 11.提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

- 12.支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

- 13.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

- 14.具有ARR事件统计区并可进行回顾。

15.具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急