项目名称：吊塔

项目编号：NYZBB-SBK-2025068

数    量：4台

性 能 配 置 要 求

- 制造企业通过ISO9001、ISO13485、QC080000认证，证书中包含吊塔字样。

- 吊塔采用6系及以上的高强度铝合金型材，加工级别达到T6，抗拉伸强度≥250Mpa。

- 表面采用环保抑菌粉末，可抑制大肠杆菌和鼠伤寒沙门氏菌，抑菌率＞99.9%。

- 箱体功能面板采用独立的铝合金模块组成，铝合金模块尺寸长150mm-200mm，宽80mm-120mm，拆除螺丝即可拆除模块。气源、网口终端安装在独立的白板铝合金模块上（不可安装在整体式钣金上）。

- 托盘采用全铝合金一体压铸成型，托盘两侧有封闭式铝合金边轨，无开口。

- 双关节输注一体架支臂工作承重≥40KG，安全承重通过4倍工作承重测试。

- 抽屉托盘木箱以及悬梁木箱通过冲击试验，外包装与产品完好无损，避免运输途中磕碰损伤。

- 所有吊塔箱体可旋转角度≥345度。

- 吊塔基础架负载10000N˙m的作用力持续10min，法兰盘水平倾斜角小于0.6°；（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告）

- 气体终端插拔次数≥80000次，终端可承受≥500N的轴向拉伸力。

- 安装于同一平面的气源终端采用Z字型交叉排列方式，相邻气源中心点沿箱体宽度方向的间距≥60mm，以便于同时插上氧气流量计、负压吸引瓶等附件不会发生干涉。

- 电源采用双排五插插座，插座斜45°置与箱体之上，便于插拔使用。

- 采用优质气体管路，经过皮肤致敏试验后，皮肤无致敏现象。

- 吊塔医用管道在通气状态下承受45KG重物时，流速下降不超过5%。（提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测报告）

- 吊塔工作承重≥200KG，安全承重通过4倍工作承重测试。

- 吊塔防尘等级达到IP3X或以上；吊塔外壳防火等级要求达到UL94-V0。

- 吊塔外壳在中性盐雾试验中，测试方法参照IS09227:2022标准，外观评价参照	IS010289-1999,外观评级为10。

- 吊塔通过250N的动态冲击力测试，带电部位不可触及且设备完好。

- 配置双通道注射泵，多种输液模式可选：速度模式、时量模式、体重模式、间断模式、梯度模式、序列模式、微量模式、首剂量模式、级联模式等。

- 注射泵可存储2100种药物。

- 注射泵具有快进功能，快进速率50.ml/h—2200ml/h（根据注射器范围可调）。

- 注射泵电池工作时间：不小于5h。

双臂吊塔，配置要求至少包括如下：

- 旋转臂：旋转半径≥1500mm。

- 吊柱式气电功能箱：长度≥800mm。

- 仪器平台2层（带抽屉1个）。

- 德标气体终端4个：氧气2个、空气1个、负压吸引1个。

- 220V/10A国标五插电源插座8个，六类网络接口2个。

- 高度可调双关节输液支架1个，网篮1个。

- 线缆收纳挂钩1个，线缆收纳盒1个。