设备名称： 血透室设备一批

主要参数及配置要求

一、血液透析机（10台）

（一）技术特点

1.国产自主创新品牌。

2.适用于血液透析、单纯超滤等治疗模式。

3.采用≥15 英寸多角度旋转液晶触摸屏，中英文等多种语言界面。

4.具有多种钠离子、超滤速率、碳酸氢盐、肝素流量、透析液流量、透析液温度等标准曲线和自设曲线功能，可为患者提供个性化治疗。

5.预设多种标准透析液配制比例，亦可自设比例，适应市面上各种品牌的透析粉或浓缩液。

6.先进的容量平衡反馈控制系统，超滤更精确。

7.方便的序贯透析（透析←→单纯超滤）、高低钠序贯透析。

8.透析液配制反馈控制系统，透析液离子浓度更准确。

9.醒目的红、黄、绿三级警示灯，配合多种音乐提示和报警，兼顾安全与人性化。

10.内置后备电源，停电后可维持血液回路工作 30 分钟以上。

11.可使用 10mL、 20mL、 30 mL、50mL 注射器，自动检测注射器型号，完善的功能自检和报警系统，支持肝素曲线。

12.引导式操作界面，医护人员操作更加简单、快捷。

13.在线Kt/V功能，用于评价透析治疗的充分性。

- 14.在线无创血压监测，可自动检测和记录患者透析期间的心率、血压变化。

15.具有血容量监测功能。

（二）技术参数:

1.动脉压监测: -400mmHg～600mmHg，精度：±10 mmHg

2.静脉压监测: -400mmHg～600mmHg，精度: ±10 mmHg

3.跨膜压监测: -180mmHg～600mmHg，精度: ±10 mmHg

4.透析液流量：100mL/min～800mL/min，精度：±5％

5.透析液温度范围：33℃～40℃，精度±0.5℃

6.透析液电导率: 12mS/cm～18mS/cm，精度: ±0.1 mS/cm

7.血流量：30～600mL/min，精度±10%

8.超滤控制 超滤率：100～5000mL/h，精度：±30mL/h

9.肝素泵注入流量：0～10ml/h

10.气泡检测器：可监测＞0.02 mL 的气泡，可监测液面和累积气泡

11.漏血监测：可监测 ≤0.35mL/min 的漏血（HCT32%）

12.消毒功能：具有化学剂消毒和热消毒两种，热消毒最高温度大于93℃

13.供水条件温度：进水压 1.5～7.0bar	进水温度 5～30℃

14.所投设备型号首次取得注册证时间在2018年以前。

（三）其他

1.质保期不少于 3 年，质保期内全免费维修和更换零配件。

2.提供良好的售后服务支持，能及时快捷的提供维修服务，接到电话半小时内响应，24 小时内到达现场。

二、血液透析滤过机（2台）

（一）技术特点

1.国产自主创新品牌。

2.适用于血液透析、在线血液滤过（HF-online）、在线血液透析滤过（HDF-online）、单纯超滤等治疗模式。

3.采用≥15 英寸多角度旋转液晶触摸屏，中英文等多种语言界面。

4.具有多种钠离子、超滤速率、碳酸氢盐、肝素流量、透析液流量、透析液温度等标准曲线和自设曲线功能，可为患者提供个性化治疗。

5.预设多种标准透析液配制比例，亦可自设比例，适应市面上各种品牌的透析粉或浓缩液。

6.先进的容量平衡反馈控制系统，超滤更精确。

7.方便的序贯透析（透析←→单纯超滤）、高低钠序贯透析。

8.透析液配制反馈控制系统，透析液离子浓度更准确。

9.醒目的红、黄、绿三级警示灯，配合多种音乐提示和报警，兼顾安全与人性化。

10.内置后备电源，停电后可维持治疗血液回路工作 30 分钟以上。

11.可使用10mL、20mL、 30 mL、50mL 注射器，自动检测注射器型号，完善的功能自检和报警系统，支持肝素曲线。

12.引导式操作界面，医护人员操作更加简单、快捷。

13.置换液自动充管，大幅度减低医护人员工作强度和降低使用成本。

14.具有双级内毒素过滤功能（HDF-online），保证置换液高于静脉注射用液的标准。

15.在线Kt/V功能，用于评价透析治疗的充分性。

- 16.在线无创血压监测，可自动检测和记录患者透析期间的心率、血压变化。

17.具有血容量监测功能。

（二）技术参数

1．动脉压监测: -400mmHg～600mmHg，精度可达：±10 mmHg

2．静脉压监测: -400mmHg～600mmHg，精度可达: ±10 mmHg

3．跨膜压监测: -180mmHg～600mmHg，精度可达: ±10 mmHg

4．透析液流量：100mL/min～800mL/min，精度：±5%

5．透析液温度范围：33℃～40℃，精度±0.5℃

6．透析液电导率: 12.0mS/cm～18.0mS/cm	，精度: ±0.1 mS/cm

7．置换液流量：30～600mL/min(HDF-online)

8．血流量：30～600mL/min，精度±10%

9．超滤控制 超滤率：100～5000mL/h，精度：±30mL/h

10．肝素泵注入流量：0～10ml/h

11．气泡检测器：可监测＞0.02 mL的气泡，可监测液面和累积气泡

12．漏血监测：可监测 ≤0.35mL/min 的漏血(HCT32%)

13．消毒功能：具有化学剂消毒和热消毒两种，热消毒最高温度大于93℃

14．供水条件温度：进水压：1.5-7.0bar，供水温度：5～30℃

15．所投设备型号首次取得注册证时间在2018年以前。

（三）其他

1.质保期不少于 3年，质保期内全免费维修和更换零配件。

2.提供良好的售后服务支持，能及时快捷的提供维修服务，接到电话半小时内响应，24 小时内到达现场。

- 水处理机（1台）

（一）技术参数

1.1产水水质菌落总数：≤1CFU

1.2产水水质内毒素：≤0.02EU

1.3工艺特点：源水多级处理、智能双级反渗透、热消毒装置、无死腔循环供水系统

1.4产水流量：≥　2400 L/H（25℃）可满足　60 床透析用水要求

1.5主机消毒方式：自动化学消毒

1.6纯水管路消毒方式：自动化学消毒、自动热消毒

1.7加热方式：无接触式外加热

（二）设备应具有高端的制水性能，系统设计体现智能化操作。

2.1自动消毒：一键启动消毒程序，自动吸入消毒液，无需人工投加。阀门自动切换，消毒环节任意时长可设置，自动冲洗，电导检测合格，消毒程序自行终止，消毒过程无需人工干预。

2.2自动管路热消毒装置：可任意设定时间和回水及出水温度，并具备自动打印功能，可设置≥128摄氏度超高温灭菌，加热器设置于管道外部不与纯水接触，设备生产企业应具有自主知识产权的热消毒软件著作权登记证书复印件和设备主要构成含有热消毒装置的血液透析用制水设备注册证。

2.3智能废水回收平衡系统：系统自动处理，通过对浓水电导采集分析，自动调整浓水回收比例，使设备始终处于最佳的节水状态。

2.4系统软件：自主研发血液透析用水处理设备控制软件，移动互联，可支持无线连接及手机APP远程监控及操作设备。

2.5智能供水动态平衡系统：系统通过监测与计算，自动调整进水流量，使设备制水与进水始终维持一个平衡状态，消除水锤效应大幅度提升设备稳定性。

2.6智能产水平衡系统：通过系统对数据的检测，实时判断实时水量，降低膜压节省能源或增高膜压提升产水量。

2.7预处理智控模块：智能调控预处理再生时间，集成于主机触摸屏上进行设置，兼容于水处理的操作系统。避免预处理冲洗、再生与主机运行相冲突；（提供实机操作照片，中标单位实物验收需与本次提供材料相符）

（三）为保证高质量的透析效果，系统应具有高效的抑菌措施

3.1开、关机自动冲洗：大量的水冲刷膜表面，防止膜表面形成生物膜。

3.2脉动运行：间隔启动运行制水，使设备内部的水间断性循环流动，防止长时间静止的水中滋生细菌、微生物。

3.3全系统采用无死腔设计：压力表、膜壳为无死腔结构，管路连接均采用大弧形弯头和顺流式三通。

3.4纯水养护：停机后纯水填整个系统，防止微生物滋生。

（四）保证透析工作的连续性，水处系统具备完善的应急方案

4.1一、二级应急切换：反渗透系统的一级或二级发生故障时，或紧急检修的情况下，可切换为单独一级或单独二级制水。

4.2应急按钮：当操作面板故障时，按下应急按钮，可正常启动双极制水。

（五）配置参数

5.1设备总体：主机最大宽度≤90cm，结构布局遵循安装、操作、检修方便为原则，并具有美观性。

5.2预处理系统：原水泵变频增压、多介质过滤器，活性碳过滤器，软化器过滤器，全部采用过滤罐，自动多路阀。

5.3反渗透高压水泵：立式多级离心泵。

5.4反渗透膜：ESPA系列或SERIAL系列反渗透膜组件，8040膜≥5支。

5.5无盲端膜壳：膜壳设计长度小于1.1米，采用无空腔微缝设计，有效提高膜壳内水流速度。全循环无死腔设计，上进上出。卫生级不锈钢材质，采用底端固定方式，方便维护。（须提供国家权威机关审核通过的证书复印件和实拍装机尺寸照片，中标单位实物验收需与本次提供材料相符）

5.6主机连接管路：卫生级不锈钢管件和阀门，内外惰性气体保护全自动环缝工艺焊接，快装卡箍式连接。管路无死腔设计。

5.7传感器：采用电导表，316L不锈钢探头，同时检测源水、一级产水、二级产水电导值；可实时监控数据，自由设置预警值，设备具备数据超标声光报警提示功能。

5.9无死腔纯水循环管路：管件材质采用PEX管路，管路安装形成无死腔大循环。

5.10整机设备保修≥3年，设备使用寿命≥8年，在广西设有售后服务点，卖方接到用户报修后24小时内解决问题或到达用户地。