设备名称： 体外高频热疗机

主要参数及配置要求

一、适应症：

临床上配合放疗、化疗，用于进行以热疗为目的的人体肿瘤的辅助治疗。

二、技术参数

1、输入电压：～220V   频率50Hz

2、输入功率：≥3500VA

3、高频源：≥1种

4、输出总功率：≥1500VA

5、采用的加热方式能使肿瘤中心温度稍高，达到深部热疗的治疗效果，并解决脂肪过热的问题（投标时需提供证明文件）

6、极板规格：圆型，方型

7、治疗电极行程：高频源电极最大行程不小于150mm

8、传感器外径0.8mm，长1.5m

9、温度报警范围：35℃～43℃可调，达到预设温度应有报警声音。

10、治疗时间：在120min内可调，精度≤±5s

11、具有有效的SAR，可使深部肿瘤组织短时间内达到治疗温度。

12、差频同时加热≥2级，解决热疗中极易出现的脂肪硬结现象。（投标时需提供证明文件）

13、测温系统：

①、测温仪，误差≤0.3℃；

②、温度传感器：≥4路；

- ③、具有计算机软件校温功能；

- ④、测温范围：30～45℃，误差≤0.3℃；

14、计算机系统：（以实际发货为准，最低配置不低于以下标准）

- CPU:i3 6100；

- 内存：8G；

- 硬盘：≥1T；

- 液晶显示器：≥19英寸，双屏显示；

- 激光打印机

15、软件系统：

- 具有病例存储和查询功能，病例存储能力≥6万人次；

- 存贮的医疗文件可转换成Excel文件，可直接进行论文编写及临床统计；

- 可显示≥4道测温曲线；

- 具有温度数据记录功能，可记录300分钟；

- 显示治疗次数；

- 显示治疗时间和剩余时间；

- 温度数据与测温曲线可同时显示；

- 可选择单道或多道温度曲线显示方式；

- 具有超温报警功能，设备可急停，安全性高；

- 具有财务管理系统，便于财务管理。

16、功能：

- 温度曲线显示、温度数据显示；

- 高频源电压和工作电流显示；

- 电压调节；

- 病历档案；

- 数据库；

- 治疗时间设定；

- 打印功能；

- 超温报警功能；

- 紧急停机按钮；

- 电极调节；

⑪治疗床具有流线型设计，可前后进退、上下升降；