设备名称：全自动磨片机

设备编号：NYZBB-SBK-2025060

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

主要参数及配置要求

1.加工类型：免制模

2.加工模式至少包括：尖边模式 (至少包括全自动，手动，修边，抛光)，平边模式(至少包括抛光，修边， 开槽)，钻孔模式，迷你尖边模式，旧片换新框模式，柔性加工模式

3.加工参数调整范围

3.1框心距：30.00至99.50mm

3.2瞳距：30.00至99.50mm

4.内置中心定位仪

5.片型拍照功能

6.镜框模板与镜片承板扫描模式

6.1测量方式：需具有测量装置进行探测

6.2测量精度：≥1000点

7.内置镜框扫描模式

7.1测量方式：需全自动3D环绕双眼扫描

7.2测量精度：≥1000点

7.3框心距测量：自动

7.4镜框稳固模式：自动

7.5探头扫描模式：自动模式与半自动模式可进行切换

7.6测量精度：框型扫描不大于±0.1mm

8.供水系统：内循环或外循环供水系统

9.数据端口至少包括：RS-232C1个，LAN 1个，USB 1个

配置清单至少包括

1.主机1台

2.扫描仪1台

3.钻头1盒

4.玻璃粗磨磨轮修饰棒1个

5.细磨磨轮修饰棒1个

6.抛光磨轮化合物套件1套

7.标准吸盘（绿色和红色）各5个

8.高基弯镜片用标准吸盘（绿色和红色）各3个

9.平边镜片	5片

10.铁氧体磁芯（小）、铁氧体磁芯（大）各1个

11.附件箱1个

12.双涂层粘合垫1叠(100片/叠)

13.标准吸盘起拔器	1个

14.适配器组1个

15.模板放置吸盘1个

16.小直径镜片台1个

17.校准夹具	1个

设备名称：血透室水处理设备维修服务

设备编号：NYZBB-SBK-2025061

数    量：1项

性 能 配 置 要 求

对血透室金宝水处理设备进行维修，维修内容为更换水处理反渗透膜和预处理软管更换（具体详见下表描述）。

| 序号 | 屏幕型号 | 故障问题描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反渗透膜 4040+4021 | 水处理设备反渗透膜老化，导致产水电导率升高，产水量不足，影响血透室正常运行。 | 12 | 组 |
| 2 | 橡胶软管 DN25 | 水处理预处理部分管路软管部分老化严重，已经出现鼓包和爆管的现象，安全问题严重，影响科室正常透析，建议更换。 | 24 | 米 |

1、投标人在桂林市至少有5家血透室水处理用户，投标人须有二类器械生产许可证或者经营许可证。

2、供应商需在合同签订后， 7个工作日内完成维修。

3、维修质量：需确保维修后的水机能够正常运行，满足科室血透机用水，且水质达标。

4、反渗透膜须使用设备原厂同品牌（美国陶氏化学公司，反渗透膜型号：4040和4021），需提供相应的报关单等纸质证明。

5、需提供7×24小时的技术支持服务，及时解决维修过程中出现的问题。

6、报价需包含维修服务费、备件费、人工费、交通费等所有费用。

7、售后服务：项目完成后提供不低于12个月的免费维保服务。

设备名称：血液净化设备

设备编号：NYZBB-SBK-2025063

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

一、功能描述：

临床用于连续性血液净化治疗、血浆置换治疗、血浆吸附治疗、血液灌流治疗、人工肝治疗、分子吸附再循环系统、白蛋白透析治疗等。

二、治疗模式：

支持连续性静脉静脉血液透析（CVVHD）、连续性静脉静脉血液滤过（CVVH）、连续性静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）、缓慢性连续性超滤（SCUF）、血液灌流（HP）、单重血浆置换（PE）、血浆吸附（PA）治疗功能、连续性血浆滤过吸附(CPFA)。

三、技术要求

- 采用≥12英寸可旋转液晶触摸显示屏，具中文操作界面。

- 设备标准配置有枸橼酸抗凝输入功能。

- 设备标准配置碳酸氢钠单独输入功能（置换基础液与碳酸氢钠两个通路输入），防止出现钙镁离子沉淀。

- 管路的安装有图文引导。

- 管路和血液滤过器分离，可兼容多种品牌的透析器、血浆分离器和灌流器等。

- 设备配置1个肝素泵，支持 10ml、20ml、30ml、50ml 规格的注射器。

- 设备配置≥5个流量泵（不包括肝素泵）。

- 流量控制范围

        - 8.1血泵流量范围：30mL/min～500mL/min。

        - 8.2置换液流量范围：100～12000mL/h。

        - 8.3废液流量范围：100～12000mL/h。

        - 8.4透析液流量范围：100～12000mL/h。

- 压力监测范围

        - 9.1动脉压监测范围: -300mmHg～+600mmHg。

        - 9.2静脉压监测范围: -300mmHg～+600mmHg。

        - 9.3跨膜压监测范围: -300mmHg～+600mmHg。

        - 9.4滤前压监测范围：-300mmHg～+600mmHg。

        - 9.5一级膜外压监测范围：-300mmHg～+600mmHg。

- 气泡检测器：可监测＞0.02ml的气泡。

- 漏血监测：可检测≤ 0.35mL/min（HCT 32%）。

- 脱水范围为0～3000mL/h。

- 加热系统：

        - 直接控制置换液温度，温度范围：33～40℃ ，置换液温度控制精度：±1℃。

- 设备≥2个高精度称重计，最大的称重范围：0kg～30kg。

三、其他要求

- 交货期：合同签订后10天内。

- 售后服务

        - 2.1免费送货至医院指定地点安装调试，免费培训工程师、操作人员至能熟练操作为止。

2.2质保期：不少于三年。质保期内的维修费用全免，质保期后的维修只收取零配件成本价，接到故障报修后30分钟响应，24小时赶到现场处理故障问题。