设备名称：中央监护系统（一拖四）

设备编号：NYZBB-SBK-2025066

数    量：1套

性 能 配 置 要 求

中央站：

- 1.中心监护系统支持中央站, 工作站, 浏览站, 远程查询系统等多种产品形态互连,满足科室在护士站，医生办公室，会议室和科室外进行病人监护信息的集中查看。

- 2.中央站提供其他产品形态访问中央站的权限设置，且提供单个床位是否允许外部进行访问的设置

- 3.中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式

- 4.中心监护系统可支持来自监护仪端监测ECG， ST, QT/QTc， RESP， SPO2，PR，TEMP，NIBP，IBP，CO2，AG，EEG，NMT等参数的显示和数据存储。

- 5.支持设备集成床旁呼吸机设备的参数监测显示

- 6.配置磁盘阵列，保证磁盘数据的稳定性和安全性

- 7.中心监护系统支持24英寸以上液晶双显示器屏幕显示，1280×1024高分辨率彩色液晶显示

- 8.可同时集中监护多达64个病人，单个屏幕可支持16个病人的同时集中监护。

- 9.支持多达4个显示屏显示，满足科室不同病床数量的集中监护需要

- 10.多床观察时每床支持5个参数、4道波形的观察，支持大字体显示

- 11.多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等

- 12.支持重点观察某床病人，双屏和多屏时可支持固定一个辅助屏显示重点单床观察

- 13.重点观察床支持多达11道波形显示

- 14.重点观察床支持多导心电、呼吸氧合图、动态短趋势、NIBP列表等多种视图显示，适用不同科室的观察习惯

- 15.提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后32秒的波形

- 16.支持系统报警声音关闭功能

- 17.提供全床位最近24h的报警事件浏览功能

- 18.支持至少240小时长趋势回顾和4小时短趋势回顾，至少240小时全息波形回顾，至少720条报警事件回顾，至少720条12导分析报告回顾，至少240小时的ST片段回顾，至少720条C.O. 测量结果回顾，至少100条呼吸氧合事件回顾

- 19.支持至少2万个历史病人数据存储与回顾

- 20.支持至少75条药物计算结果回顾，至少100条血液动力学计算结果回顾，至少100条氧合计算结果回顾，至少100条通气计算结果回顾，至少100条肾功能计算结果回顾

- 21.支持过去24小时病人心律失常事件统计功能，包括最大心率，最小心率，平均心率和各个心律失常种类数量的统计和报告输出。

- 22.支持热敏记录仪及激光打印机输出病人报告

- 23.支持报警报告、波形报告、趋势报告等

- 24.可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置，解除病人，进行standby

- 25.支持远程控制床旁监护仪报警暂停、报警复位，设置报警开关、报警级别、报警上下限等。

- 26.支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔；

- 27.支持远程控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式

- 28.可升级手机查看功能，在手机上查看监护信息

- 29.支持连接监护仪、遥测、呼吸机、除颤仪、输注泵、麻醉机、超声等设备，并且在中央站实时显示连接设备界面以及病人信息

- 遥测监护仪

- 整机要求

- 1、遥测发射盒重量不超过170克（含电池）。

- 2、遥测发射盒尺寸不超过99 x 60 x 24  mm 。遥测发射盒采用彩色屏，屏幕尺寸≥1.5英寸，屏幕分辨率≥240 x 240像素。屏幕可同时显示至少2个参数和1道波形。遥测发射盒采用彩色屏，屏幕尺寸≥1.5英寸，屏幕分辨率≥240 x 240像素。屏幕可同时显示至少2个参数和1道波形。

- 3、遥测发射盒防水等级符合IPX7要求，抗跌落测试通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF（包括ECG、SpO2）。

- 监测参数

- 1、配备心电监护，提供HR，ST，PVC测量值,血氧监测，提供SpO2，PR测量值。

- 2、支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。

- 3、提供3/5导心电监护,心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿15 – 350 bpm。

- 4、 心电滤波模式提供监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz）, 运动模式（1~20 Hz）。

- 5、提供ST段分析，提供ST值，和每个ST的模板。

- 6、提供ST图像化显示界面，可以快速查看ST值的变化。

- 7、提供单个，多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

- 8、具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

- 9、支持房颤及室上性心律失常分析功能，支持≥27种实时心律失常分析。

- 10、可显示弱灌注指数（PI）。

- 系统功能

- 1、遥测发射盒有三个硬按键：开关机/关屏，护士呼叫和主界面键。

- 2、遥测发射盒主界面上能够显示病人信息。

- 3、支持设备实时定位和设备历史位置追踪功能。

- 4、支持给患者发送消息。

- 5、采用3节AA电池供电，全新3节AA电池，工作时间不小于110h。

- 6、采用608M WMTS无线网络传输技术，实现遥测数据的传输。

设备名称：心电监护

设备编号：NYZBB-SBK-2025067

数    量：4台

性 能 配 置 要 求

一、整机要求：

- 1.一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动；≥10英寸彩色电容触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高。

- 2.显示屏可支持亮度自动调节功能，支持≥8通道波形显示。

- 3.屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

- 4.可支持遥控器无线远程操作监护仪。

- 5.内置高性能锂电池，工作时间≥6小时，采用插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

- 6.安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

- 7.监护仪清洁维护支持的清洁剂≥49种。

- 8.监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。

- 9.监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

- 10.监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

- 11.防水等级≥IPX2。

- 12.整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。

二、监测参数：

- 1.配置3/5导心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和双通道体温参数监测，可支持升级有创血压监测、主流二氧化碳监测、旁流二氧化碳监测、微流二氧化碳监测、心排量监测。且旁流呼吸末二氧化碳监测采样可选择120ml/min；90ml/min；70ml/min三种速率。

- 2.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

- 3.心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。

- 4.心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力≥105db。

- 5.心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

- 6.提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

- 7.支持≥25种心律失常分析,包括房颤分析。

- 8.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

- 9.支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

- 10.提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

- 11.支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

- 12.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿；无创血压提供手动，自动，连续，序列自己整点5种测量模式，并提供动态血压分析，可以直观地了解病人在24小时内的血压变化和分布情况。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

- 13.提供辅助静脉穿刺功能。

- 14.提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

- 15.心电波形除颤恢复时间＜5秒，呼吸波形、无创血压波形、有创血压波形、血氧饱和度波形除颤恢复时间＜15秒。

三、系统功能：

- 1.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。

- 2.支持药物计算，血流动力学计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。

- 3.具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

- 4.支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾；≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值；≥1000组NIBP测量结果；≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾；支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能；支持≥48小时呼吸氧合事件回顾。

- 5.支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

- 6.支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

- 7.支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式，待机模式，插管模式。

- 8.可升级临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警。

- 9.提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

- 10.提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

- 11.提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

- 12.支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

- 13.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

- 14.具有ARR事件统计区并可进行回顾。

15.具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急

设备名称：吊塔

设备编号：NYZBB-SBK-2025068

数    量：4台

性 能 配 置 要 求

- 制造企业通过ISO9001、ISO13485、QC080000认证，证书中包含吊塔字样。

- 吊塔采用6系及以上的高强度铝合金型材，加工级别达到T6，抗拉伸强度≥250Mpa。

- 表面采用环保抑菌粉末，可抑制大肠杆菌和鼠伤寒沙门氏菌，抑菌率＞99.9%。

- 箱体功能面板采用独立的铝合金模块组成，铝合金模块尺寸长150mm-200mm，宽80mm-120mm，拆除螺丝即可拆除模块。气源、网口终端安装在独立的白板铝合金模块上（不可安装在整体式钣金上）。

- 托盘采用全铝合金一体压铸成型，托盘两侧有封闭式铝合金边轨，无开口。

- 双关节输注一体架支臂工作承重≥40KG，安全承重通过4倍工作承重测试。

- 抽屉托盘木箱以及悬梁木箱通过冲击试验，外包装与产品完好无损，避免运输途中磕碰损伤。

- 所有吊塔箱体可旋转角度≥345度。

- 吊塔基础架负载10000N˙m的作用力持续10min，法兰盘水平倾斜角小于0.6°；（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告）

- 气体终端插拔次数≥80000次，终端可承受≥500N的轴向拉伸力。

- 安装于同一平面的气源终端采用Z字型交叉排列方式，相邻气源中心点沿箱体宽度方向的间距≥60mm，以便于同时插上氧气流量计、负压吸引瓶等附件不会发生干涉。

- 电源采用双排五插插座，插座斜45°置与箱体之上，便于插拔使用。

- 采用优质气体管路，经过皮肤致敏试验后，皮肤无致敏现象。

- 吊塔医用管道在通气状态下承受45KG重物时，流速下降不超过5%。（提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测报告）

- 吊塔工作承重≥200KG，安全承重通过4倍工作承重测试。

- 吊塔防尘等级达到IP3X或以上；吊塔外壳防火等级要求达到UL94-V0。

- 吊塔外壳在中性盐雾试验中，测试方法参照IS09227:2022标准，外观评价参照	IS010289-1999,外观评级为10。

- 吊塔通过250N的动态冲击力测试，带电部位不可触及且设备完好。

- 配置双通道注射泵，多种输液模式可选：速度模式、时量模式、体重模式、间断模式、梯度模式、序列模式、微量模式、首剂量模式、级联模式等。

- 注射泵可存储2100种药物。

- 注射泵具有快进功能，快进速率50.ml/h—2200ml/h（根据注射器范围可调）。

- 注射泵电池工作时间：不小于5h。

双臂吊塔，配置要求至少包括如下：

- 旋转臂：旋转半径≥1500mm。

- 吊柱式气电功能箱：长度≥800mm。

- 仪器平台2层（带抽屉1个）。

- 德标气体终端4个：氧气2个、空气1个、负压吸引1个。

- 220V/10A国标五插电源插座8个，六类网络接口2个。

- 高度可调双关节输液支架1个，网篮1个。

- 线缆收纳挂钩1个，线缆收纳盒1个。