项目名称：流失细胞仪

主要参数及配置

- 光学系统：

  - 配置:配置两个激光器，且至少8个荧光检测器

  - 固态激光器功率均需≥50mw，激光功率可由软件实时监控，空间独立排列

  - 检测通道设置：488nm激光至少可激发五色荧光，可以检测FITC, PE, ECD, PC5.5和PC7荧光染料，638nm激光至少可激发三色荧光，可以检测APC, APC-A700， APC-A750荧光染料，以及前向角散射光检测通道和侧向角散射光检测通道

  - 光路设计：固定校准的光路设计，每根激光间信号独立传播。

  - 采用雪崩光电二极管检测器

- 分析性能：

2.1 荧光灵敏度：FITC≤30 MESF，PE≤10 MESF

2.2 荧光分辨率：CV≤2%（G0/G1期最高峰）

- 电子系统：

3.1 信号处理精度：可达到16,000,000道数字信号精度以上

3.2 至少达到107线性动态范围，可以将高信号和低信号都完全显示在一张图上

3.3 支持多色荧光信号共同采集，信号获取速度（上样速度）达到30,000个/秒以上

3.4  检测器采用全反射光学组件传递荧光信号，每个检测器前面仅配有带通滤光片

- 液路系统：

  - 自动化上样系统，至少配备30管轮转盘自动化进样器，具有单管自动混匀和内外管壁自动清洗功能，降低样本间交叉污染

  - 可支持多种常用的进样管，如5 mL的聚苯乙烯和聚丙烯流式管,1.5 mL 和 2 mL EP管

  - 内置自动化的液流系统维护程序，例如开关机程序、启动（初始化）、每日清洗、排气泡、反冲等可由自动软件控制。

  - 使用超低脉冲蠕动泵式鞘液和样本液流系统

  - 样本流速，至少可选10、30、60μL/min，或自定义流速10-240 μL/min，以 1 μL为增量单位

- 软件功能：

  - 操作系统：Window 7或以上版本

  - 支持中英文操作界面，全部采用图形化参数调节

  - 全自动质控程序：内置的质控程序自动检测仪器配置，至少包括激光器功率、激光延迟、每个通道的rCV值、增益值和平均荧光强度等

5.4 补偿调节：全矩阵荧光补偿，可脱机补偿，自动补偿。支持补偿库功能，可以存储多色实验中荧光染料的溢出值；在新的实验中，可以调用库中任一补偿值组合成新的补偿矩阵，不用再新建单标管上样调补偿

5.5 电压支持手动调节及自动调节，当电压改动后，补偿值会随之自动调整到正确的结果

5.6 基本分析软件功能至少包括：具备直方图及散点图形叠加功能；具备细胞绝对数分析、IQ自动GATE分析、伪彩色图分析、RATIO分析、去粘连分析功能

5.7 软件分析报告：可导出PDF、电子表格、矢量图等多种文件格式，具有层级关系分析报告功能，能将所有荧光参数表达结果的各种组合全部显示在一张图上，具有批量处理报告的功能

6. 具备中华人民共和国医疗器械注册证

配置清单至少包含：

1.流式细胞仪  1台

2.电脑工作站  1套

3.显示器  1台

4.自动上样器  1个